## 표지(국문)
ISO/IEC 17025:2017 와 KS Q ISO/IEC 17025:2017 에 의한 공인인정범위
㈜에스에스테크널러지
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 61
전화 : 02-2613-3061, 팩스 : 02-3667-3063, e-mail : cal@sstech.co.kr
교 정
유효기간 만료일 : 2027. 02. 22. | [6 empty] | 인정번호 : KC07-210
KOLAS 평가결과에 의해 다음의 교정수행에 대하여 공인됩니다.
분류번호 | 교정항목 | 현장 교정 | 분류번호 | 교정항목 | 현장 교정 | 분류번호 | 교정항목 | 현장 교정
102. 선형치수 |  |  | 203. 토크 |  |  | 403. 교류 및 교류전력
10201 | 볼;강구, 표준구 등 | N | 20303 | 토크렌치 및 드라이버 | Y | 40301 | 교류 전류계 | Y
10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 | N | 204. 압력 |  |  | 40302 | 클램프형 전류계/전압계 | Y
10210 | 길이변위계, 길이 변위계, LVDT | Y | 20402 | 액주형 압력계; 경사관, U자관, | N | 40303 | 교류 전압/전류 교정기 | Y
10211 | 틈새게이지 | Y | 20403 | 공압 분동식 압력계 | N | 40304 | 전력계 교정기 | N
10213 | 갭 게이지 | N | 20404 | 유압 분동식 압력계 | N | 40305 | 교류 전류 분류기 | Y
10216 | 높이 게이지/높이측정기 | Y | 20406 | 절대압계; 다이얼, 디지털, | Y | 40307 | 전압 전류 위상계 | Y
10219 | 리니어 스케일 | N |  | 기압계, 기록계 등 |  | 40310 | 역률계, 무효율계 등 | Y
10220 | 표준측장기 | Y | 20408 | 연성 압력계 | Y | 40311 | 교류 전력계, 피상. 고조파 | Y
10223 | 전기 마이크로미터 | Y | 20409 | 차압계; 디지털, 다이얼 포함 | Y |  | 및 무효 전력계 등
10225 | 레이저 스캔 마이크로미터 | Y | 20411 | 게이지압용압력계; 다이얼, | Y | 40312 | 교류 전원 공급기 | Y
10228 | 핀게이지/원통형 플러그게이지, | Y |  | 디지털, 기록계 등 |  | 40313 | 내전압/전기 안전 시험기 | Y
| 나사측정용와이어게이지 |  | 20412 | 압력 변환기/전송기 | Y | 40318 | 교류 전압계/전위차, 실효치 | Y
10229 | 래디어스 게이지 | N | 20413 | 다이얼형 진공계 | Y | 404. 기타 직류 및 저주파측정
10230 | 원통형 링 게이지 | N | 206. 부피 |  |  | 40401 | 저주파 증폭기, | Y
10232 | 스텝 게이지/캘리퍼 검사기 | N | 20601 | 유리제 부피계; | N |  | 챠지/전압증폭기 등
10233 | 테이퍼형 틈새 게이지 | N |  | 타 재질 포함 |  | 40402 | 직류/저주파 감쇠기 | Y
10234 | 초음파식 두께측정기 | Y | 20606 | 피스톤식 부피계 | N | 40403 | 멀티미터 교정기; 하부속성 | N
10235 | 두께 측정용 기준 시편; | N | 301. 시간/주파수 |  |  |  | 개별 인정
| 코팅형 시험편 |  | 30102 | 주파수 표준기 | N | 40404 | 파형 측정기 교정기 | N
| 초음파 시험편 |  | 30103 | 주파수 발생기 | Y | 40407 | 오디오 분석기/왜율 미터 | Y
10236 | 피막 두께 측정기 | Y | 30104 | 주파수 측정기/계수기 | Y | 40408 | 저주파용 여파기 | Y
103. 각도 |  |  | 30106 | 시간간격측정기, 초시계 및 | Y | 40409 | 저주파 신호 분석기, | Y
10304 | 각도 정규; 콤비네이션 셋 포함 | N |  | 타이머 |  |  | 가청주파수 분석기 등
10311 | 평형/각형/전기식 수준기 | N | 302. 속도/회전수 |  |  | 40410 | 전원 주파수계 | Y
104. 형상 |  |  | 30201 | 표준 회전수 발생장치 | Y | 40411 | 다기능 파형 발생기, | Y
10407 | 정밀정반 | Y | 30202 | 접촉식 회전 속도계 | Y |  | 구형파 발생기 등
105. 복합형상 |  |  | 30203 | 광 회전 속도계 | Y | 40413 | 직·교류 고전압계 | Y
10503 | 접촉식 좌표측정기 | Y | 401. 직류 |  |  | 40416 | 누설전류 시험기 | Y
10504 | 비접촉식 좌표측정기 | Y | 40101 | 직류 전류계 | Y | 40417 | 직/교류 전자부하 | Y
10511 | 측정현미경, 측정투영기 | Y | 40102 | 직류 전압전류 변환기 | N | 40419 | 아날로그/디지털 멀티미터; | Y
10512 | 측미현미경 | Y | 40103 | 직류 전압/전류 교정기 | Y |  | 하부 속성 개별 인정
10517 | 촉침식 표면거칠기 측정기 | Y | 40104 | 전기식온도교정(센서미포함) | Y | 40420 | 잡음 전압 측정기 | Y
10519 | 표면거칠기 표준 및 비교시편 | N | 40105 | 직류용 분류기 | Y | 40421 | 파형 측정기 | Y
10525 | 나사플러그게이지 | N | 40108 | 직류 전원 공급기 | Y | 40424 | 전압 전류 기록계 | Y
106. 기타길이 |  |  | 40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 | Y | 40425 | 릴레이 시험기 | Y
10601 | 내/외측/기어 이두께, 캘리퍼 게이지 | Y | 40113 | 정전기/이온측정기 | N | 40426 | LF 신호 발생기 | Y
10603 | 실린더/보어게이지 | Y | 402. 저항,용량 및 인덕턴스 |  |  | 40432 | 트란지스터 특성 곡선 측정기 | Y
10604 | 깊이게이지, 마이크로미터 | Y | 40201 | 용량 브리지/지시기 | Y | 40434 | 직/교류 고전압 출력기 | Y
10605 | 다이얼/디지털게이지 | Y | 40202 | 계단식 용량기 | Y | 40435 | 직/교류 고전압 프로브 | N
10609 | 지침측미기, 테스트 인디케이터 | Y | 40205 | 접지 저항 측정기 | Y | 40436 | 논리 회로분석기 | Y
10610 | 마이크로미터 헤드 | Y | 40206 | 인덕턴스 브리지/지시기 | Y
10611 | 3점 마이크로미터 | Y | 40208 | 유도기, 계단식 유도기 등 | Y
10612 | 내측 마이크로미터 | Y | 40210 | 절연시험기 | Y
10613 | 외측 마이크로미터 | Y | 40213 | 저항 브리지 및 유사장비 | N
10617 | 시험용 체 | N | 40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 | Y
201. 질량 |  |  | 40215 | 저항기, 표준저항, | Y
20109 | 전기식 지시저울 | Y |  | 계단식 저항, 고저항 등
20113 | 접시지시저울 | Y | 40217 | 임피던스브리지/LCR미터 | Y
20116 | 분동 및 추 | N
202. 힘
20203 | 인장 및 압축 시험기 | Y
20204 | 푸쉬풀게이지 | Y
분류번호 | 교정항목 | 현장 교정 | 분류번호 | 교정항목 | 현장 교정 | 분류번호 | 교정항목 | 현장 교정
501. 접촉식 온도 |  |  | 704. 광통신
50101 | 온도 발생장치; 오븐, 전기로, | Y | 70402 | 광대역광원 | Y
| 액체항온조, 빙점조, |  | 70410 | 광감쇠기 | Y
| 드라이블럭교정기 등 |  | 70412 | 광섬유 출력계 | Y
50102 | 온도 지시계; 지시/기록/조절계, | Y | 70413 | 광감쇠량측정기 | Y
| 온도 교정기 등 |  | 70415 | 광멀티미터 | Y
50103 | 유리제 온도계; 유리제온도계, | N | 70417 | 광스펙트럼분석기 | Y
| 벡크만 온도계 등 |  | 70418 | 시간영역 광반사계 | Y
50104 | 저항식 온도계; 백금저항온도계, | Y | 70426 | 다중레이저파장계 | Y
| 측온저항체, 써미스터 등 |  | 70429 | 주파수 안정화 레이저 및 LD | Y
50105 | 열팽창식 온도계; | Y | 70430 | ASE 광원 | Y
| 바이메탈 온도계, 기체 또는 |  | 70431 | 연속파 레이저 파장계 | Y
| 액체 충만식 온도계 등 |  | 70433 | 광출력 안정화 레이저 및 LD | Y
50106 | 열전대; 귀금속, 비금속, | Y | 901. 화학분석
| 순금속, 특수 등 |  | 90103 | 가스분석기 | Y
50107 | 온도변환기 | Y
502. 비접촉식 온도
50204 | 복사온도계 | N
50205 | 복사열영상장치 | N
50206 | 흑체로 | Y
50207 | 기타온도계 ; 귀 체온계 등 | N
503. 습도
50302 | 상대습도 습도계; | Y
고분자 박막, 모발 등
50303 | 건습구 습도계; 아스만 통풍, | N
저항온도계식 등
50304 | 온습도 기록계; | N
자기온습도기록계 등
50305 | 노점/상대습도 변환기 | N
50306 | 습도발생장치; 이압력식/ | Y
이온도식/분류식 습도발생
장치,항온항습기 등
601. 음향
60106 | 소음계 | N
603. 진동
60301 | 진동교정기 | N
60302 | 진동변환기 | N
60303 | 진동측정기 | N
701. 광도
70101 | 광조도계 | N
1. 위 기관은 고정표준실교정 및 현장교정 서비스를 제공한다.
2. 현장교정 서비스를 제공하는 기관은 "KOLAS-SR-007 현장 시험 및 교정 수행을 위한 추가기술요건"을 만족한다.
3. 인정범위 상에 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능하다.
4. 측정불확도는 포함인자 k=2를 사용하며, 신뢰수준 약 95 %를 나타내는 확장불확도로 표현되며 정상적인 조건에서 고객에 제공될 수 있는 최소의 측정불확도를 의미한다.
5. 일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용 표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 측정불확도보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.
6. 연속된 교정범위를 나누는 경우 각 구간의 종료값은 '이하'를 적용하여 표시한다. * 예시 : 교정범위를 (0 ~ 25) mm, (25 ~ 100) mm 로 구분하는 경우 첫 번째 구간의 25 mm는 이하, 두 번째 구간의 25 mm는 초과를 의미

## 교정측정능력(한글)
102. 선형치수
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
볼;강구, 표준구 등 | 10201 |  |  | 게이지블록, 표준측장기 /
|  | (0.4 ~ 20) mm | 0.6 μm | SS-CAL-10201
엔드바, 마이크로미터 기준봉 | 10209 |  |  | 게이지블록, 높이측정기 /
|  | (25 ~ 600) mm |  | SS-CAL-10209
길이변위계, LVDT | 10210 |  |  | 게이지블럭 /
|  | (0 ~ 100) mm |  | SS-CAL-10210
(100 ~ 1 000) mm
틈새게이지 | 10211 |  |  | 외측 마이크로미터/
|  | (0 ~ 5) mm | 1.4 μm | SS-CAL-10211
갭 게이지 | 10213 |  |  | 게이지블록, 접촉식 좌표측정기
|  | (4 ~ 100) mm | 1.5 μm | SS-CAL-10213
높이 게이지/높이측정기 | 10216 |  |  | 스텝 게이지/
|  | (0 ~ 1 000) mm |  | SS-CAL-10216
리니어 스케일 | 10219 |  |  | 게이지블럭 /
|  | (0 ~ 1 000) mm |  | SS-CAL-10219
표준측장기 | 10220 |  |  | 게이지블록 /
|  | (0 ~ 500) mm |  | SS-CAL-10220
전기 마이크로미터 | 10223 |  |  | 게이지 블록/
|  | (0 ~ 5) mm | 0.22 μm | SS-CAL-10223
레이저 스캔 마이크로미터 | 10225 |  |  | 핀 게이지/
|  | (0 ~ 25) mm | 0.6 μm | SS-CAL-10225
핀게이지/원통형 플러그게이지, | 10228 |  |  | 표준측장기
나사측정용 와이어게이지 |  |  |  | SS-CAL-10228
핀게이지/원통형 플러그게이지 |  | (0 ~ 100) mm |  | SS-CAL-10228-1
나사측정용 와이어게이지 |  | (0.17 ~ 3.2) mm | 0.7 μm
래디어스 게이지 | 10229 |  |  | 비접촉식 좌표측정기
|  | (0.1 ~ 100) mm | 0.02 mm | SS-CAL-10229
원통형 링 게이지 | 10230 |  |  | 표준측장기/
|  | (2 ~ 100) mm |  | SS-CAL-10230
스텝 게이지/캘리퍼 검사기 | 10232 |  |  | 게이지블록, 전기 마이크로미터/
캘리퍼 검사기 |  | (0 ~ 600) mm |  | SS-CAL-10232
테이퍼형 틈새 게이지 | 10233 |  |  | 비접촉식 좌표측정기/
|  | (0 ~ 60) mm | 0.01 mm | SS-CAL-10233
초음파식 두께측정기 | 10234 |  |  | 초음파 시험편/
|  | (0 ~ 100) mm | 9 μm | SS-CAL-10234
두께 측정용 기준 시편; | 10235 |  |  | 게이지블록, 전기 마이크로미터/
코팅형, 초음파 시험편 |  |  |  | SS-CAL-10235
코팅형 |  | (0 ~ 2) mm | 0.4 μm | SS-CAL-10235-1
초음파 시험편 |  | (0 ~ 100) mm | 2 μm
피막 두께 측정기 | 10236 |  |  | 게이지 블록/
|  | (0 ~ 2) mm | 3.1 μm | SS-CAL-10236
103. 각도
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
각도 정규; 콤비네이션 셋 포함 | 10304 |  |  | 각도 게이지블록, 게이지블록
각도 |  | ±(0 ~ 90)° | 1' | 투영기, 로터리 테이블
각도부속품과 기준면의 각도 |  | (0 ~ 90)° | 4' | 전기 마이크로미터/
SS-CAL-10304
평형/각형/전기식 수준기 | 10311 |  |  | 수준기 검사기, 게이지블록
(평형/각형 수준기) |  |  |  | 원통스퀘어
각도 |  | ±(0 ~ 206)″ | 1″ | 전기 마이크로미터/
직각도 |  | (0 ~ 300) mm | 4.7 μm | SS-CAL-10311
평면도 |  | (0 ~ 300) mm | 3 μm
104. 형상
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
정밀정반 | 10407 |  |  | 전기식 수준기/
|  | (0 ~ 0.25) m2 | 1.8 μm | SS-CAL-10407
|  | (0.25 ~ 1) m2 | 2.4 μm
|  | (1 ~ 2) m2 | 4.2 μm
|  | (2 ~ 3) m2 | 4.4 μm
|  | (3 ~ 6) m2 | 5.0 μm
105. 복합형상
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
접촉식 좌표측정기 | 10503 |  |  | 스텝 게이지/
지시정확도 |  | (0 ~ 1 000) mm |  | SS-CAL-10503
진직도 |  | (0 ~ 900) mm | 2.2 μm
비접촉식 좌표측정기 | 10504 |  |  | 표준자/
지시정확도 |  | (0 ~ 1 000) mm |  | SS-CAL-10504
측정현미경, 측정투영기 | 10511 |  |  | 표준자/
이송정확도 |  | (0 ~ 500) mm |  | SS-CAL-10511
배율 |  | (5 ~ 100) mm | 0.03 %
각도 |  | (0 ~ 360)˚ | 1.6′
측미현미경 | 10512 |  |  | 표준자/
|  | (0 ~ 12) mm | 2.0 μm | SS-CAL-10512
촉침식 표면거칠기 측정기 | 10517 |  |  | 표준시편/
거칠기변수, Ra |  | (0 ~ 4) μm | 0.048 μm | SS-CAL-10517
거칠기변수, Rz |  | (0 ~ 12) μm | 0.18 μm
세로배율, H |  | (0 ~ 10) μm | 0.21 μm
표면거칠기 표준 및 비교시편 | 10519 |  |  | 거칠기측정기/
(표준시편) |  |  |  | SS-CAL-10519
거칠기변수, Ra |  | (0 ~ 4) μm | 0.056 μm
거칠기변수, Rz |  | (0 ~ 12) μm | 0.20 μm
세로배율, H |  | (0 ~ 10) μm | 0.27 μm
나사플러그게이지 | 10525 |  |  | 표준측장기, 3-와이어 게이지,
유효지름 |  | (1.4 ~ 100) mm | 4 μm | 형상측정기, 투영기/
바깥지름 |  | (1.4 ~ 100) mm | 2 μm | SS-CAL-10526
피치 |  | (0.3 ~ 5.5) mm | 3 μm
산의 반각 |  | (0 ~ 30)° | 3'
106. 기타길이
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
내/외측/기어 이두께 캘리퍼 게이지 | 10601 |  |  | 캘리퍼 검사기/
내·외측 캘리터 |  | (0 ~ 600) mm | 0.01 mm | SS-CAL-10601
|  | (600 ~ 1 000) mm | 0.02 mm
캘리퍼 게이지 |  | (0 ~ 600) mm | 0.01 mm
실린더/보어게이지 | 10603 |  |  | 다이얼 게이지 시험기/
|  | (0 ~ 2) mm | 0.9 μm | SS-CAL-10603
깊이게이지, 마이크로미터 | 10604 |  |  | 게이지 블록/
깊이 게이지 |  | (0 ~ 600) mm | 0.01 mm | SS-CAL-10604
깊이 마이크로미터 |  | (0 ~ 300) mm
다이얼/디지털게이지 | 10605 |  |  | 게이지 블록/
|  | (0 ~ 100) mm |  | SS-CAL-10605
지침측미기, 테스트 인디케이터 | 10609 |  |  | 다이얼 게이지 시험기/
|  | (0 ~ 5) mm | 0.5 μm | SS-CAL-10609
마이크로미터 헤드 | 10610 |  |  | 게이지 블록/
|  | (0 ~ 25) mm | 2 μm | SS-CAL-10610
3점 마이크로미터 | 10611 |  |  | 원통형 링 게이지/
|  | (2 ~ 100) mm | 1.5 μm | SS-CAL-10611
내측 마이크로미터 | 10612 |  |  | 게이지 블록/표준측장기
내측 마이크로미터 |  | (5 ~ 300) mm |  | SS-CAL-10612
봉형 내측 마이크로미터 |  | (50 ~ 500) mm
외측 마이크로미터 | 10613 |  |  | 게이지 블록,
외측 마이크로미터 |  | (0 ~ 600) mm |  | 원통형 플러그 게이지/
V-앤빌 마이크로미터 |  | (1 ~ 25) mm | 1.4 μm | SS-CAL-10613
시험용 체 | 10617 |  |  | 비접촉 좌표측정기 /
표준 망체 |  |  |  | SS-CAL-10617
(선 지름) |  | (0 ~ 10) mm | 4.4 μm
(체의 눈 크기) |  | (0 ~ 130) mm | 6.4 μm
201. 질량
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전기식 지시저울 | 20109 |  |  | 분동/
|  | (0 ~ 2) g | 30 μg | SS-CAL-20109
|  | (2 ~ 20) g | 58 μg
|  | (20 ~ 300) g | 0.25 mg
|  | (300 ~ 500) g | 0.53 mg
|  | (500 ~ 2 000) g | 1.8 mg
|  | (2 ~ 10) kg | 10 mg
|  | (10 ~ 30) kg | 22 mg
|  | (30 ~ 60) kg | 2.0 g
|  | (60 ~ 150) kg | 2.2 g
|  | (150 ~ 300) kg | 4.6 g
|  | (300 ~ 500) kg | 44 g
|  | (500 ~ 1 000) kg | 0.11 kg
접시 지시 저울, 스프링 지시 저울 등 | 20113 |  |  | 분동/
|  | (0 ~ 1) kg | 1.6 g | SS-CAL-20113
|  | (1 ~ 10) kg | 16 g
|  | (10 ~ 50) kg | 0.07 kg
|  | (50 ~ 100) kg | 0.16 kg
분동 및 추 | 20116 |  |  | 분동, 전기식 지시저울/
(F1급 이하) |  | 1 mg | 2.4 μg | SS-CAL-20116
|  | 2 mg | 2.4 μg
|  | 5 mg | 2.4 μg
|  | 10 mg | 3.1 μg
|  | 20 mg | 3.8 μg
|  | 50 mg | 4.7 μg
|  | 100 mg | 5.4 μg
|  | 200 mg | 7.0 μg
|  | 500 mg | 8.5 μg
|  | 1 g | 9.8 μg
|  | 2 g | 14 μg
|  | 5 g | 21 μg
|  | 10 g | 24 μg
|  | 20 g | 29 μg
|  | 50 g | 38 μg
|  | 100 g | 58 μg
|  | 200 g | 0.13 mg
|  | 500 g | 0.38 mg
|  | 1 kg | 0.59 mg
|  | 2 kg | 1.1 mg
|  | 5 kg | 2.7 mg
|  | 10 kg | 5.4 mg
|  | 20 kg | 11 mg
202. 힘
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
인장 및 압축 시험기 | 20203 |  |  | 전기식 힘측정기/
인장 |  | (1 ~ 10) N | 1.9 × 10-3 | SS-CAL-20203
|  | (10 ~ 100) N | 1.9 × 10-3
|  | (100 ~ 200) N | 1.9 × 10-3
|  | (200 ~ 500) N | 2.0 × 10-3
|  | (0.5 ~ 1) kN | 1.8 × 10-3
|  | (1 ~ 2) kN | 1.7 × 10-3
|  | (2 ~ 5) kN | 1.9 × 10-3
|  | (5 ~ 10) kN | 2.0 × 10-3
|  | (10 ~ 20) kN | 2.0 × 10-3
압축 |  | (1 ~ 10) N | 1.9 × 10-3
|  | (10 ~ 100) N | 1.9 × 10-3
|  | (100 ~ 200) N | 1.7 × 10-3
|  | (200 ~ 500) N | 1.6 × 10-3
|  | (0.5 ~ 1) kN | 1.7 × 10-3
|  | (1 ~ 2) kN | 1.8 × 10-3
|  | (2 ~ 5) kN | 1.6 × 10-3
|  | (5 ~ 10) kN | 1.7 × 10-3
|  | (10 ~ 20) kN | 2.2 × 10-3
|  | (20 ~ 50) kN | 1.9 × 10-3
|  | (50 ~ 100) kN | 1.9 × 10-3
|  | (100 ~ 200) kN | 1.9 × 10-3
|  | (200 ~ 500) kN | 2.0 × 10-3
|  | (500 ~ 1 000) kN | 2.2 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 000) kN | 2.2 × 10-3
푸쉬풀 게이지 | 20204 |  |  | 분동/
|  | (1 ~ 1 000) N | 1.3 × 10-3 | SS-CAL-20204
203. 토크
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
토크렌치 및 드라이버 | 20303 |  |  | 토크 측정기/
|  | (0.06 ~ 0.6) N·m | 2.8 × 10-2 | SS-CAL-20303
|  | (0.6 ~ 1.0) N·m | 1.1 × 10-2
|  | (1 ~ 2.5) N·m | 7.7 × 10-3
|  | (2.5 ~ 5) N·m | 7.3 × 10-3
|  | (5 ~ 10) N·m | 6.5 × 10-3
|  | (10 ~ 25) N·m | 5.4 × 10-3
|  | (25 ~ 50) N·m | 5.2 × 10-3
|  | (50 ~ 100) N·m | 8.9 × 10-3
|  | (100 ~ 250) N·m | 5.4 × 10-3
|  | (250 ~ 500) N·m | 5.1 × 10-3
|  | (500 ~ 1 000) N·m | 5.7 × 10-3
204. 압력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
액주형 압력계; 경사관, | 20402 |  |  | 압력발생 및 조절기
U자관, 단관식 등 |  | (0 ~ 10) k㎩ | 6.6 × 10-3 | 분동식 압력계/
|  | (10 ~ 200) k㎩ | 6.5 × 10-3 | SS-CAL-20402
공압 분동식 압력계 | 20403 |  |  | 분동식 압력계/
|  | (4 ~ 700) k㎩ | 8.6 × 10-5 | SS-CAL-20403
|  | (700 ~ 3 500) k㎩ | 6.0 × 10-5
|  | (3 500 ~ 7 000) k㎩ | 8.5 × 10-5
유압 분동식 압력계 | 20404 |  |  | 분동식 압력계/
|  | (0.1 ~ 100) M㎩ | 6.9 × 10-5 | SS-CAL-20404
|  | (100 ~ 200) M㎩ | 7.4 × 10-5
절대압계; 다이얼, 디지털, | 20406 |  |  | 분동식 압력계/
기압계, 기록계 등 |  | (4 ~ 200) k㎩ abs. | 8.6 × 10-5 | SS-CAL-20406
|  | (200 ~ 7 000) k㎩ abs. | 8.2 × 10-5
연성압력계 | 20408 |  |  | 분동식 압력계/
|  | -95 k㎩ ~ 7 M㎩ | 2.1 × 10-4 | SS-CAL-20408
차압계; 디지털, 다이얼포함 | 20409 |  |  | 압력발생 및 조절기
|  | (0 ~ 10) k㎩ | 1.4 × 10-3 | 분동식 압력계/
|  | 10 k㎩ ~ 7 M㎩ | 8.7 × 10-5 | SS-CAL-20409
게이지압용 압력계; 다이얼, | 20411 |  |  | 분동식 압력계/
디지털, 기록계 등 |  | (0 ~ 700) k㎩ | 8.5 × 10-5 | SS-CAL-20411
|  | (700 ~ 7 000) k㎩ | 8.2 × 10-5
|  | 7 000 ㎪ ~ 100 M㎩ | 7.1 × 10-5
|  | (100 ~ 200) M㎩ | 8.8 × 10-5
압력변환기/전송기 | 20412 |  |  | 분동식 압력계/
|  | (0 ~ 700) k㎩ | 1.3 × 10-4 | SS-CAL-20412
|  | (700 ~ 7 000) k㎩ | 1.2 × 10-4
|  | 7 000 ㎪ ~ 100 M㎩ | 1.1 × 10-4
|  | (100 ~ 200) M㎩ | 1.6 × 10-4
|  | (-95 ~ 0) kPa | 2.0 × 10-4
|  | (4 ~ 200) kPa abs. | 3.0 × 10-4
|  | (200 ~ 7 000) kPa abs. | 1.2 × 10-4
다이얼형 진공계 | 20413 |  |  | 분동식 압력계/
|  | (-95 ~ 0) k㎩ | 1.0 × 10-4 | SS-CAL-20413
206. 부피
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
유리제 부피계 | 20601 |  |  | 정밀저울, 분동, 순수
|  | (0.1 ~ 1) ml | 1.2 μl | SS-CAL-20601
|  | (1 ~ 2) ml | 2.4 μl
|  | (2 ~ 5) ml | 5.8 μl
|  | (5 ~ 25) ml | 12 μl
|  | (25 ~ 50) ml | 39 μl
|  | (50 ~ 100) ml | 40 μl
|  | (100 ~ 250) ml | 53 μl
|  | (250 ~ 500) ml | 89 μl
|  | (500 ~ 1 000) ml | 0.15 ml
|  | (1 000 ~ 2 000) ml | 0.26 ml
|  | (2 000 ~ 5 000) ml | 0.58 ml
피스톤식 부피계 | 20606 |  |  | 정밀저울, 분동, 순수
|  | (0.1 ~ 2) μl | 12 nl | SS-CAL-20606
|  | (2 ~ 5) μl | 16 nl
|  | (5 ~ 10) μl | 26 nl
|  | (10 ~ 20) μl | 42 nl
|  | (20 ~ 50) μl | 86 nl
|  | (0.05 ~ 0.1) ml | 0.14 μl
|  | (0.1 ~ 0.2) ml | 0.25 μl
|  | (0.2 ~ 0.5) ml | 0.75 μl
|  | (0.5 ~ 1) ml | 1.4 μl
|  | (1 ~ 2) ml | 2.5 μl
|  | (2 ~ 5) ml | 5.7 μl
|  | (5 ~ 10) ml | 11 μl
|  | (10 ~ 20) ml | 23 μl
301. 시간/주파수
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
주파수 표준기 | 30102 |  |  | GPS수신기.주파수 계수기/
타임 베이스 주파수 |  | (1 ~ 10) M㎐ | 6.0 × 10-12 | SS-CAL-30102
주파수 발생기 | 30103 |  |  | GPS수신기.주파수 계수기/
타임 베이스 |  | (0.1 ~ 10) M㎐ | 6.0 × 10-12 | SS-CAL-30103
주파수 측정기/계수기 | 30104 |  |  | GPS수신기.주파수 계수기,신호발생기/
타임 베이스 |  | (1 ~ 10) M㎐ | 6.0 × 10-12 | SS-CAL-30104
입력 주파수 |  | (1 ~ 100) k㎐ | 1.4 × 10-10
|  | 100 k㎐ ~ 100 M㎐ | 6.6 × 10-12
|  | 100 M㎐ ~ 26.5 G㎐ | 6.2 × 10-11
시간간격측정기, 초시계 및 타이머 | 30106 |  |  | 초시계 교정기/
상대시간차 |  | Day | 2.0 × 10-7 | SS-CAL-30106
|  | Month | 6.0 × 10-8
타이머 |  | (1 ~ 10 000) s | 5.8 × 10-6
302. 속도/회전수
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
표준 회전수 발생장치 | 30201 |  |  | GPS수신기.합성파형 발생기/
회전 속도 측정 |  | (1 ~ 4 000) min-1 | 5.8 × 10-2 min-1 | SS-CAL-30201
회전 속도 측정 |  | 100 min-1 | 0.01 min-1
(원심분리기) |  | (100 ~ 400) min-1 | 0.02 min-1
|  | (400 ~ 700) min-1 | 0.03 min-1
|  | (700 ~ 1 000) min-1 | 0.05 min-1
|  | (1 000 ~ 3 000) min-1 | 0.14 min-1
|  | (3 000 ~ 7 000) min-1 | 0.32 min-1
|  | (7 000 ~ 11 000) min-1 | 0.5 min-1
|  | (11 000 ~ 13 000) min-1 | 0.6 min-1
|  | (13 000 ~ 15 000) min-1 | 0.7 min-1
|  | (15 000 ~ 18 000) min-1 | 0.8 min-1
|  | (18 000 ~ 20 000) min-1 | 0.9 min-1
|  | (20 000 ~ 30 000) min-1 | 3.6 min-1
|  | (30 000 ~ 40 000) min-1 | 4.7 min-1
|  | (40 000 ~ 50 000) min-1 | 5.9 min-1
|  | (50 000 ~ 60 000) min-1 | 7.0 min-1
|  | (60 000 ~ 70 000) min-1 | 8.1 min-1
|  | (70 000 ~ 80 000) min-1 | 9.3 min-1
|  | (80 000 ~ 90 000) min-1 | 10 min-1
|  | (90 000 ~ 99 000) min-1 | 11 min-1
접촉식 회전 속도계 | 30202 |  |  | GPS수신기.회전속도계 교정시스템
회전속도 |  | (10 ~ 4 000) min-1 | 0.12 min-1 | / SS-CAL-30202
광 회전 속도계 | 30203 |  |  | GPS수신기.광회전 신호 검출기/
회전속도 (광 검출식) |  | (6 ~ 90) min-1 | 0.01 min-1 | SS-CAL-30203
|  | (90 ~ 900) min-1 | 0.1 min-1
|  | (900 ~ 90 000) min-1 | 1 min-1
회전속도 (섬광식) |  | (6 ~ 9 000) min-1 | 0.01 min-1
|  | (9 000 ~ 90 000) min-1 | 0.1 min-1
|  | (90 000 ~ 200 000) min-1 | 1 min-1
401. 직류
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직류 전류계 | 40101 | (±) |  | 교정기/
직류 전류 |  | 1 nA | 1.4 × 10-2 | SS-CAL-40101
|  | (1 ~ 100) nA | 8.4 × 10-3
|  | 100 ㎁ ~ 1 μA | 2.4 × 10-3
|  | (1 ~ 10) μA | 2.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 4.0 × 10-5
|  | 100 μA ~ 1 mA | 3.6 × 10-5
|  | (1 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.6 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 4.2 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 1.5 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 3.3 × 10-4
|  | (30 ~ 50) A | 2.4 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 1.6 × 10-4
직류 전압전류 변환기 | 40102 | (±) |  | 교류-직류 전류 분류기/
직류 전류 |  | 100 μA | 3.8 × 10-6 | SS-CAL-40102
|  | 100 μA ~ 100 mA | 3.8 × 10-6
|  | 100 mA ~ 1 A | 4.2 × 10-6
|  | (1 ~ 10) A | 6.2 × 10-6
|  | (10 ~ 20) A | 2.5 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 1.2 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 3.0 × 10-5
교류 전류 |  | (40 ~ 60) ㎐
|  | 100 μA | 1.1 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 4.4 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.1 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.8 × 10-5
(60 ~ 400) ㎐
|  | 100 μA | 1.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 6.6 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
400 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | 100 μA | 8.8 × 10-5
401. 직류
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직류 전압전류 변환기 | 40102 | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5 | 교류-직류 전류 분류기/
교류 전류 |  | (1 ~ 10) mA | 6.6 × 10-5 | SS-CAL-40102
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
(1 ~ 10) ㎑
|  | 100 μA | 1.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 5.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 7.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 6.9 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
직류 전압/전류 교정기 | 40103 | (±) |  | 교정기, 기준 멀티미터, 분류기,
직류 전압 |  | 1 mV | 3.8 × 10-4 | 표준저항/
|  | (1 ~ 10) mV | 3.8 × 10-5 | SS-CAL-40103
|  | (10 ~ 100) mV | 3.6 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.6 × 10-7
|  | (1 ~ 10) V | 4.6 × 10-7
|  | (10 ~ 100) V | 5.6 × 10-7
|  | (100 ~ 1 000) V | 8.0 × 10-7
직류 전류 |  | (±)
|  | 1 nA | 1.1 × 10-2
|  | (1 ~ 100) nA | 7.0 × 10-3
|  | 100 nA ~ 1 μA | 5.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) μA | 7.0 × 10-6
|  | 10 μA ~ 100 mA | 3.8 × 10-6
|  | 100 mA ~ 1 A | 4.2 × 10-6
|  | (1 ~ 10) A | 6.2 × 10-6
|  | (10 ~ 20) A | 2.5 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 1.2 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 3.0 × 10-5
401. 직류
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전기식온도교정(센서미포함) | 40104 |  |  | 디지털 멀티미터, 교정기/
직류 전압(SOURCE) |  | (±) |  | SS-CAL-40104
|  | 10 mV | 6.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 8.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 100 V | 8.0 × 10-6
직류전류(SOURCE) |  | (±)
|  | 1 mA | 2.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 2.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.8 × 10-5
저항(SOURCE) |  | 1 Ω | 6.0 × 10-5
|  | 1 ~ 10 Ω | 6.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) Ω | 1.2 × 10-5
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 1.2 × 10-5
|  | 1 kΩ ~ 10 kΩ | 2.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) kΩ | 1.0 × 10-5
직류 전압(MEASURE) |  | (±)
|  | 10 mV | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.6 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 8.0 × 10-6
|  | (1 ~ 10) V | 5.4 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 1.0 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 1.1 × 10-5
직류전류(MEASURE) |  | (±)
|  | 1 mA | 8.0 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 5.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 6.8 × 10-5
저항(MEASURE) |  | 1 Ω | 2.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) Ω | 8.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) Ω | 2.0 × 10-5
|  | 100 Ω ~ 100 kΩ | 4.0 × 10-5
직류용 분류기 | 40105 |  |  | 변환 증폭기/
저항 |  | 50 μΩ | 1.6 × 10-4 | SS-CAL-40105
|  | 50 μΩ ~ 1 mΩ | 2.0 × 10-4
|  | 1 mΩ ~ 10 mΩ | 1.4 × 10-4
|  | 10 mΩ ~ 100 mΩ | 1.1 × 10-4
|  | 100 mΩ ~ 1 Ω | 6.0 × 10-5
|  | 1 Ω ~ 10 Ω | 6.0 × 10-5
|  | 10 Ω ~ 100 Ω | 5.4 × 10-5
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 1.2 × 10-4
|  | 1 kΩ ~ 10 kΩ | 7.4 × 10-4
401. 직류
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직류 전원 공급기 | 40108 | (±) |  | 직류 전자 부하/
직류 전압 |  | 10 mV | 6.0 × 10-5 | SS-CAL-40108
|  | (10 ~ 100) mV | 8.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 10 V | 6.8 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 8.0 × 10-6
|  | (100 ~ 300) V | 6.7 × 10-6
|  | (300 ~ 500) V | 1.2 × 10-5
|  | (500 ~ 1 000) V | 8.0 × 10-6
직류 전류 |  | 1 mA | 6.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 8.0 × 10-5
|  | (10 ~ 200) mA | 7.0 × 10-5
|  | 200 mA ~ 2 A | 1.2 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 4.8 × 10-4
|  | (20 ~ 100) A | 2.0 × 10-4
|  | (100 ~ 200) A | 4.0 × 10-4
|  | (200 ~ 300) A | 4.0 × 10-4
|  | (300 ~ 600) A | 4.0 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) A | 3.8 × 10-4
직류 전압계/차동 전압계 등 | 40112 |  |  | 교정기/
직류 전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40112
|  | 1 mV | 6.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 7.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 8.2 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 3.4 × 10-6
|  | (1 ~ 10) V | 2.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 2.8 × 10-6
|  | (100 ~ 1 000) V | 3.2 × 10-6
정전기/이온측정기 | 40113 |  |  | 직류 전압 공급기/
직류 전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40113
|  | 0.1 kV | 6.0 × 10-3
|  | (0.1 ~ 50) kV | 3.0 × 10-3
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
용량 브리지/지시기 | 40201 |  |  | 표준 콘덴서 세트/
주파수 |  | 60 ㎐ ~ 100 M㎐ | 6.2 × 10-8 | SS-CAL-40201
용량 |  | 1 pF
|  | 1 k㎐ ~ 1 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 4) M㎐ | 7.2 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 9.4 × 10-4
|  | 10 M㎐ | 2.4 × 10-3
|  | 13 M㎐ | 3.7 × 10-3
10 pF
|  | 1 k㎐ ~ 10 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | 13 M㎐ | 3.8 × 10-4
100 pF
|  | 1 k㎐ ~ 4 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | 4 M㎐ ~ 5 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 5 M㎐ ~ 10 M㎐ | 4.8 × 10-4
|  | 13 M㎐ | 6.0 × 10-4
1 000 pF
|  | 1 k㎐ ~ 1 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 4) M㎐ | 5.6 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 7.2 × 10-4
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
용량 브리지/지시기 | 40201 |  |  | 표준 콘덴서 세트/
용량 |  | 10 M㎐ | 1.9 × 10-3 | SS-CAL-40201
|  | 13 M㎐ | 2.9 × 10-3
10 ㎋
|  | 120 ㎐ ~ 100 k㎐ | 7.8 × 10-5
100 ㎋
|  | 120 ㎐ ~ 100 k㎐ | 7.8 × 10-5
1 μF
|  | 120 ㎐ | 8.4 × 10-5
|  | 1 k㎐ ~ 10 k㎐ | 7.8 × 10-5
|  | 100 k㎐ | 9.7 × 10-5
10 μF ~ 10 mF
|  | 100 ㎐ | 6.0 × 10-4
|  | 120 ㎐ | 6.0 × 10-4
10 μF
|  | 1 k㎐ | 8.0 × 10-4
100 μF
|  | 1 k㎐ | 8.0 × 10-4
1 mF
|  | 1 k㎐ | 1.0 × 10-3
10 mF
|  | 1 k㎐ | 2.4 × 10-3
계단식 용량기 | 40202 |  |  | 표준 콘덴서 세트/
용량 |  | at 1 k㎐ |  | SS-CAL-40202
|  | 1 pF ~ 1.2 μF | 3.5 × 10-3
접지 저항 측정기 | 40205 |  |  | 계단식 저항기/
|  | (50 ㎐, 60 ㎐) |  | SS-CAL-40205
교류 전압 |  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 2.6 × 10-4
|  | (30 ~ 50) V | 1.6 × 10-4
|  | (50 ~ 70) V | 1.3 × 10-4
|  | (70 ~ 100) V | 6.4 × 10-4
|  | (100 ~ 500) V | 2.3 × 10-4
|  | (500 ~ 600) V | 1.4 × 10-4
직류 전압 |  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 2.1 × 10-4
|  | (30 ~ 50) V | 1.3 × 10-4
|  | (50 ~ 70) V | 9.1 × 10-4
|  | (70 ~ 100) V | 6.4 × 10-4
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
접지 저항 측정기 | 40205 |  |  | 계단식 저항기/
직류 전압 |  | (100 ~ 600) V | 2.1 × 10-4 | SS-CAL-40205
|  | (600 ~ 1 000) V | 9.1 × 10-4
저항 |  | 1 mΩ ~ 1 Ω | 2.6 × 10-3
|  | (1 ~ 10) Ω | 6.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) Ω | 6.6 × 10-4
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 6.4 × 10-4
|  | (1 ~ 100) kΩ | 6.0 × 10-4
(50 ㎐, 60 ㎐)
출력 교류 전류 |  | (1 ~ 3) A | 6.7 × 10-4
|  | (3 ~ 10) A | 6.6 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 6.2 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 6.7 × 10-4
|  | (30 ~ 60) A | 6.3 × 10-4
타이머 |  | (1 ~ 100) s | 8.2 × 10-6
|  | (100 ~ 1 000) s | 5.8 × 10-5
인덕턴스 브리지/지시기 | 40206 |  |  | 표준 인덕턴스/
주파수 |  | 60 ㎐ ~ 100 M㎐ | 6.2 × 10-8 | SS-CAL-40206
인덕턴스 |  | at 1 k㎐
|  | 10 μH | 1.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μH | 1.9 × 10-4
|  | (0.1 ~ 100) mH | 1.3 × 10-4
|  | (0.1 ~ 10) H | 1.6 × 10-4
유도기, 계단식 유도기 등 | 40208 |  |  | 표준 인덕턴스/
표준 유도기 |  | at 1 k㎐ |  | SS-CAL-40208
|  | 10 μH | 1.2 × 10-3
|  | 100 μH | 2.8 × 10-4
|  | 1 mH | 2.4 × 10-4
|  | 10 mH | 2.4 × 10-4
|  | 100 mH | 2.4 × 10-4
|  | 1 H | 2.4 × 10-4
|  | 10 H | 2.6 × 10-4
계단식 유도기 |  | at 1 k㎐
|  | 100 μH ~ 10 H | 3.5 × 10-3
절연시험기 | 40210 | (±) |  | 계단식 고저항기/
직류 전압 |  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-4 | SS-CAL-40210
|  | (10 ~ 30) V | 2.1 × 10-4
|  | (30 ~ 100) V | 6.4 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 2.3 × 10-5
|  | (300 ~ 500) V | 1.6 × 10-5
|  | (500 ~ 700) V | 1.2 × 10-5
|  | (700 ~ 1 000) V | 6.4 × 10-5
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
절연시험기 | 40210 |  |  | 계단식 고저항기/
교류 전압 |  | (50 ㎐, 60 ㎐) |  | SS-CAL-40210
|  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 2.6 × 10-4
|  | (30 ~ 100) V | 1.0 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 1.2 × 10-4
|  | (300 ~ 500) V | 1.0 × 10-4
|  | (500 ~ 700) V | 9.4 × 10-5
|  | (700 ~ 1 000) V | 1.1 × 10-4
절연 전압 |  | (1 ~ 50) V | 1.3 × 10-3
|  | (50 ~ 100) V | 6.4 × 10-4
|  | (100 ~ 250) V | 2.1 × 10-4
|  | (250 ~ 500) V | 1.3 × 10-4
|  | (500 ~ 700) V | 9.1 × 10-5
|  | 700 V ~ 1 ㎸ | 6.4 × 10-5
|  | (1 ~ 5) ㎸ | 7.6 × 10-3
|  | (5 ~ 10) ㎸ | 6.8 × 10-3
절연 저항 |  | 1 kΩ | 6.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) kΩ | 7.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) kΩ | 3.2 × 10-5
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 6.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) MΩ | 8.6 × 10-5
|  | (10 ~ 100) MΩ | 1.7 × 10-4
|  | 100 MΩ ~ 1 GΩ | 8.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) GΩ | 1.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) GΩ | 1.7 × 10-3
|  | 100 GΩ ~ 1 TΩ | 2.4 × 10-3
타이머 |  | (1 ~ 100) s | 5.8 × 10-6
|  | (100 ~ 1 000) s | 8.2 × 10-6
|  | (1 000 ~ 10 000) s | 5.8 × 10-4
저항 브리지 및 유사장비 | 40213 |  |  | 표준 저항 세트/
저항(측정변) |  | (1 ~ 100) mΩ | 6.2 × 10-3 | SS-CAL-40213
|  | 100 mΩ ~ 1 Ω | 6.2 × 10-4
|  | (1 ~ 10) Ω | 6.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) Ω | 2.3 × 10-5
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 2.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) kΩ | 6.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) kΩ | 2.3 × 10-5
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 2.7 × 10-5
|  | (1 ~ 10) MΩ | 9.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) MΩ | 6.5 × 10-4
저항(비율 팔) |  | (1 ~ 100) mΩ | 6.2 × 10-5
|  | 100 mΩ ~ 10 Ω | 9.8 × 10-6
|  | (10 ~ 100) Ω | 7.8 × 10-6
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 7.4 × 10-6
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
저항 브리지 및 유사장비 | 40213 |  |  | 표준 저항 세트/
저항(비율 팔) |  | (1 ~ 10) kΩ | 5.0 × 10-6 | SS-CAL-40213
|  | (10 ~ 100) kΩ | 7.4 × 10-6
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 9.6 × 10-6
|  | (1 ~ 10) MΩ | 1.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) MΩ | 2.5 × 10-5
저항 측정기, 고저항 측정기 등 | 40214 |  |  | 표준 저항 세트/
직류 저항 |  | 50 μΩ | 2.3 × 10-3 | SS-CAL-40214
|  | (50 ~ 100) μΩ | 2.4 × 10-3
|  | 100 μΩ ~ 1 mΩ | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mΩ | 3.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mΩ | 2.6 × 10-5
|  | 100 mΩ ~ 1 Ω | 9.8 × 10-6
|  | (1 ~ 10) Ω | 9.8 × 10-6
|  | (10 ~ 100) Ω | 7.8 × 10-6
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 7.4 × 10-6
|  | (1 ~ 10) kΩ | 5.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) kΩ | 7.4 × 10-6
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 9.6 × 10-6
|  | (1 ~ 10) MΩ | 1.3 × 10-5
|  | (10 ~ 100) MΩ | 2.4 × 10-5
|  | 100 MΩ ~ 1 GΩ | 2.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) GΩ | 1.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) GΩ | 1.7 × 10-3
|  | 100 GΩ ~ 1 TΩ | 2.4 × 10-3
주파수 |  | 1 k㎐ | 6.2 × 10-7
교류 전압 |  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-4
|  | 100 mV ~ 10 V | 9.6 × 10-5
교류 저항 |  | at 1 k㎐
|  | 1 mΩ | 5.0 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mΩ | 5.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mΩ | 3.3 × 10-4
|  | 100 mΩ ~ 10 kΩ | 1.3 × 10-4
|  | 10 kΩ ~ 100 kΩ | 1.4 × 10-4
저항기, 표준저항, 계단식 저항,고저항 등 | 40215 |  |  | 표준 저항 세트/
계단식 저항기 |  | (1 ~ 10) mΩ | 5.8 × 10-3 | SS-CAL-40215
|  | (10 ~ 100) mΩ | 6.2 × 10-3
|  | 100 mΩ ~ 1 Ω | 6.2 × 10-4
|  | (1 ~ 10) Ω | 6.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) Ω | 2.3 × 10-5
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 2.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) kΩ | 6.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) kΩ | 2.3 × 10-5
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 2.7 × 10-5
|  | (1 ~ 10) MΩ | 9.4 × 10-5
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
저항기, 표준저항, 계단식 저항,고저항 등 | 40215 |  |  | 표준 저항 세트/
계단식 저항기 |  | (10 ~ 100) MΩ | 1.9 × 10-4 | SS-CAL-40215
|  | 100 MΩ ~ 1 GΩ | 1.9 × 10-4
|  | (1 ~ 10) GΩ | 8.3 × 10-4
|  | (10 ~ 100) GΩ | 9.5 × 10-4
|  | 100 GΩ ~ 1 TΩ | 6.2 × 10-4
|  | (1 ~ 10) TΩ | 9.6 × 10-4
교류 저항 |  | (40 ㎐ ~ 1 k㎐)
|  | 1 mΩ | 6.2 × 10-4
|  | 10 mΩ | 5.8 × 10-4
|  | 100 mΩ | 3.6 × 10-4
|  | 1 Ω | 2.0 × 10-4
|  | 10 Ω(1 k㎐) | 2.0 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 2 M㎐ | 5.6 × 10-4
|  | 100 Ω(1 k㎐) | 2.0 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 2 M㎐ | 4.6 × 10-4
|  | 1 kΩ (1 k㎐) | 2.6 × 10-4
|  | 100 k㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 2 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 10 kΩ (1 k㎐) | 1.1 × 10-3
|  | 100 k㎐ | 3.0 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 100 kΩ (1 k㎐) | 9.8 × 10-3
|  | 100 k㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.8 × 10-4
저항 |  | 1 Ω | 9.9 × 10-6
|  | (1 ~ 10) Ω | 9.8 × 10-6
|  | (10 ~ 100) Ω | 7.8 × 10-6
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 7.4 × 10-6
|  | (1 ~ 10) kΩ | 5.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) kΩ | 7.4 × 10-6
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 9.6 × 10-6
|  | (1 ~ 10) MΩ | 1.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) MΩ | 2.4 × 10-5
|  | 100 MΩ ~ 1 GΩ | 2.4 × 10-4
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
임피던스브리지/LCR미터 | 40217 |  |  | 표준 용량기, 표준 저항,
주파수 |  | 60 ㎐ ~ 100 M㎐ | 6.2 × 10-8 | 표준 유도기/
SS-CAL-40217
교류 전압 |  | 10 mV | 4.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-4
|  | 100 mV ~ 10 V | 9.6 × 10-5
|  | (10 ~ 100) V | 9.8 × 10-5
용량 |  | 1 pF
|  | 1 k㎐ ~ 1 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 4) M㎐ | 7.2 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 9.4 × 10-4
|  | 10 M㎐ | 2.4 × 10-3
|  | 13 M㎐ | 3.7 × 10-3
10 pF
|  | 1 k㎐ ~ 5 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | 10 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | 13 M㎐ | 3.8 × 10-4
100 pF
|  | 1 k㎐ ~ 4 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 3.8 × 10-4
|  | 5 M㎐ ~ 10 M㎐ | 4.8 × 10-4
|  | 13 M㎐ | 6.0 × 10-4
1 000 pF
|  | 1 k㎐ ~ 1 M㎐ | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 4) M㎐ | 5.6 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 7.2 × 10-4
|  | 10 M㎐ | 1.9 × 10-3
|  | 13 M㎐ | 2.9 × 10-3
10 ㎋
|  | 120 ㎐ ~ 100 k㎐ | 7.8 × 10-5
100 ㎋
|  | 120 ㎐ ~ 100 k㎐ | 7.8 × 10-5
1 μF
|  | 120 ㎐ | 8.4 × 10-5
|  | 1 k㎐ ~ 10 k㎐ | 7.8 × 10-5
|  | 100 k㎐ | 9.7 × 10-5
10 μF ~ 10 mF
|  | 100 ㎐ | 6.0 × 10-4
|  | 120 ㎐ | 6.0 × 10-4
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
임피던스브리지/LCR미터 | 40217 |  |  | 표준 용량기, 표준 저항,
용량 |  | 1 k㎐ |  | 표준 유도기/
|  | 10 μF | 8.0 × 10-4 | SS-CAL-40217
|  | 100 μF | 8.0 × 10-4
|  | 1 mF | 1.0 × 10-3
|  | 10 mF | 2.4 × 10-3
저항 |  | 1 mΩ
|  | 1 k㎐ | 5.0 × 10-3
10 mΩ
|  | 1 k㎐ | 5.2 × 10-4
100 mΩ
|  | 1 k㎐ | 3.3 × 10-4
1 Ω
|  | 1 k㎐ | 1.2 × 10-4
10 Ω
|  | 1 k㎐ | 1.2 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.2 × 10-4
|  | 2 M㎐ | 5.2 × 10-4
|  | 3 M㎐ | 6.2 × 10-4
|  | 4 M㎐ | 7.2 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 1.0 × 10-3
|  | 10 M㎐ | 4.0 × 10-3
|  | 13 M㎐ | 6.0 × 10-3
100 Ω
|  | 1 k㎐ | 1.3 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.2 × 10-4
|  | 2 M㎐ | 4.2 × 10-4
|  | 2 M㎐ ~ 5 M㎐ | 5.2 × 10-4
|  | 10 M㎐ | 2.0 × 10-3
|  | 13 M㎐ | 3.0 × 10-3
1 ㏀
|  | 1 k㎐ | 1.2 × 10-4
|  | 100 k㎐ ~ 3 M㎐ | 3.2 × 10-4
|  | 4 M㎐ | 4.2 × 10-4
|  | 5 M㎐ | 5.2 × 10-4
|  | 10 M㎐ | 2.0 × 10-3
|  | 13 M㎐ | 3.0 × 10-3
10 ㏀
|  | 1 k㎐ | 1.2 × 10-4
|  | 100 k㎐ | 2.4 × 10-4
|  | 1 M㎐ | 3.2 × 10-4
402. 저항, 용량 및 인덕턴스
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
임피던스브리지/LCR미터 | 40217 |  |  | 표준 용량기, 표준 저항,
표준 유도기/
저항 |  | 100 ㏀ |  | SS-CAL-40217
|  | 1 k㎐ | 1.4 × 10-4
|  | 100 k㎐ ~ 1 M㎐ | 3.2 × 10-4
인덕턴스 |  | (1 kHz)
|  | 100 μH | 1.9 × 10-4
|  | 100 μH ~ 10 H | 1.5 × 10-4
직류 바이어스(±) |  | 0 ~ 100 V | 8.4 × 10-6
직류 전류 |  | (0 ~ 200) mA | 7.6 × 10-5
|  | 200 mA ~ 2 A | 1.2 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 4.8 × 10-4
|  | (20 ~ 100) A | 3.0 × 10-4
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전류계 | 40301 |  |  | 교정기/
교류 전류 |  | 1 k㎐ |  | SS-CAL-40301
|  | 20 μA | 6.0 × 10-4
(1 ~ 10) k㎐
|  | 20 μA | 5.0 × 10-3
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 2.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 1.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 1.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 1.8 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 4.0 × 10-4
(1 ~ 5) k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 6.0 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 3.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 3.2 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 8.0 × 10-4
(5 ~ 10) k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 1.8 × 10-3
|  | 100 μA ~ 1 mA | 1.6 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mA | 1.6 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mA | 1.0 × 10-3
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.4 × 10-3
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전류계 | 40301 |  |  | 교정기/
교류 전류 |  | (50 ~ 60) ㎐ |  | SS-CAL-40301
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 8.7 × 10-4
|  | (30 ~ 50) A | 7.0 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 5.3 × 10-4
(60 ~ 100) ㎐
|  | (10 ~ 20) A | 8.0 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 1.3 × 10-3
|  | (30 ~ 50) A | 1.1 × 10-3
|  | (50 ~ 100) A | 8.0 × 10-4
100 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (10 ~ 20) A | 1.5 × 10-3
|  | (20 ~ 30) A | 4.7 × 10-3
|  | (30 ~ 50) A | 3.5 × 10-3
|  | (50 ~ 100) A | 2.7 × 10-3
클램프형 전류계/전압계 | 40302 |  |  | 교정기, Turn Coil/
직류전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40302
|  | 10 mV | 7.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.8 × 10-6
|  | (1 ~ 10) V | 4.6 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 6.4 × 10-6
|  | (100 ~ 300) V | 1.1 × 10-6
|  | (300 ~ 600) V | 8.7 × 10-6
|  | (600 ~ 1 000) V | 8.2 × 10-6
교류 전압 |  | 40 ㎐
|  | 10 mV | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 2.0 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.3 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.3 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 1.3 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 1.3 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 1.2 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.1 × 10-4
40 ㎐ ~ 10 ㎑
|  | 10 mV | 5.6 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.8 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
클램프형 전류계/전압계 | 40302 |  |  | 교정기, Turn Coil/
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 1 ㎑ |  | SS-CAL-40302
|  | (10 ~ 100) V | 7.6 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 1.3 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 1.1 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.1 × 10-4
(1 ~ 10) ㎑
|  | (10 ~ 100) V | 7.8 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 2.1 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 2.0 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
(10 ~ 50) ㎑
|  | 10 mV | 7.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 3.2 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 1.1 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 7.3 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 7.3 × 10-4
(10 ~ 20) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
(20 ~ 30) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 7.0 × 10-4
(50 ~ 100) ㎑
|  | 10 mV | 1.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 4.2 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 2.2 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 2.8 × 10-3
|  | (300 ~ 600) V | 2.7 × 10-3
저항 |  | 1 Ω | 4.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) Ω | 4.6 × 10-4
|  | 10 Ω ~ 10 kΩ | 3.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) kΩ | 3.3 × 10-4
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 3.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) MΩ | 1.5 × 10-3
|  | (10 ~ 100) MΩ | 5.8 × 10-3
직류 전류 |  | (±)
|  | 10 μA | 7.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 5.4 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
클램프형 전류계/전압계 | 40302 |  |  | 교정기, Turn Coil/
직류 전류 |  | (1 ~ 10) mA | 5.0 × 10-5 | SS-CAL-40302
|  | (10 ~ 100) mA | 6.0 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 1.1 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 1.4 × 10-4
|  | (20 ~ 50) A | 2.2 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 1.5 × 10-4
|  | (100 ~ 1 000) A | 3.3 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 500) A | 8.8 × 10-3
교류 전류 |  | 40 ㎐
|  | 10 μA | 1.4 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 3.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 2.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 2.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.4 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 5.8 × 10-4
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | 10 μA | 1.1 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 2.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 2.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 2.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.0 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 5.8 × 10-4
(1 ~ 5) ㎑
|  | 10 μA | 1.7 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 5.8 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 3.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 3.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.8 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 1.2 × 10-3
(5 ~ 10) ㎑
|  | 10 μA | 8.8 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 2.0 × 10-3
|  | 100 μA ~ 1 mA | 2.0 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mA | 7.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 1.4 × 10-3
|  | 100 mA ~ 1 A | 8.6 × 10-3
|  | (1 ~ 10) A | 4.2 × 10-3
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
클램프형 전류계/전압계 | 40302 |  |  | 교정기, Turn Coil/
교류 전류 |  | (50 ~ 60) ㎐ |  | SS-CAL-40302
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-4
|  | (20 ~ 50) A | 6.0 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 3.8 × 10-4
|  | (100 ~ 200) A | 4.0 × 10-3
|  | (200 ~ 500) A | 3.6 × 10-3
|  | (500 ~ 1 000) A | 3.8 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 500) A | 8.8 × 10-3
|  | (2 500 ~ 5 000) A | 8.7 × 10-3
60 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (10 ~ 20) A | 1.5 × 10-3
|  | (20 ~ 50) A | 3.1 × 10-3
|  | (50 ~ 100) A | 2.0 × 10-3
(60 ~ 400) ㎐
|  | (100 ~ 200) A | 9.0 × 10-3
|  | (200 ~ 500) A | 8.8 × 10-3
|  | (500 ~ 1 000) A | 9.0 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 500) A | 9.2 × 10-3
|  | (2 500 ~ 5 000) A | 8.7 × 10-3
주파수 |  | 10 ㎐ ~ 1 M㎐ | 6.0 × 10-7
Turn Current Coil |  | DC Ratio
|  | 2 | 0.04%
|  | 2 ~ 50 | 0.1%
AC Ratio
(50 ~ 60) ㎐
|  | 2 | 0.11%
|  | 2 ~ 50 | 0.12%
(60 ~ 400) ㎐
|  | 2 | 0.53%
|  | 2 ~ 50 | 0.22%
교류 전압/전류 교정기 | 40303 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | (20 ~ 40) ㎐ |  | 기준 멀티미터, 분류기/
|  | 2 mV | 2.1 × 10-4 | SS-CAL-40303
|  | (2 ~ 20) mV | 6.1 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 2.3 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.7 × 10-5
40 ㎐ ~ 20 ㎑
|  | 2 mV | 2.1 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 4.1 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 1.5 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 6.0 × 10-6
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전압/전류 교정기 | 40303 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | (20 ~ 50) ㎑ |  | 기준 멀티미터, 분류기/
|  | 2 mV | 2.2 × 10-4 | SS-CAL-40303
|  | (2 ~ 20) mV | 5.2 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 2.4 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 6.2 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | 2 mV | 2.4 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 8.7 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 4.8 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.0 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | 2 mV | 3.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 2.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 8.6 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.0 × 10-5
(300 ~ 500) ㎑
|  | 2 mV | 6.4 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 2.8 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.3 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 4.7 × 10-5
500 ㎑ ~ 1 ㎒
|  | 2 mV | 1.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 4.4 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 2.5 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.5 × 10-4
(20 ~ 40) ㎐
|  | (2 ~ 20) V | 1.8 × 10-5
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 7.5 × 10-6
(1 ~ 20) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 7.8 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 8.8 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 1.4 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 2.7 × 10-5
(300 ~ 500) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 4.7 × 10-5
500 ㎑ ~ 1 ㎒
|  | (2 ~ 20) V | 2.7 × 10-4
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전압/전류 교정기 | 40303 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | (20 ~ 40) ㎐ |  | 기준 멀티미터, 분류기/
|  | (20 ~ 60) V | 1.7 × 10-5 | SS-CAL-40303
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 7.7 × 10-6
(1 ~ 20) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 8.0 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 9.7 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 1.4 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 3.7 × 10-5
(20 ~ 40) ㎐
|  | (60 ~ 100) V | 1.7 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 1.7 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 1.4 × 10-5
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 9.4 × 10-6
|  | (100 ~ 200) V | 9.0 × 10-6
|  | (200 ~ 600) V | 1.5 × 10-5
(1 ~ 20) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 9.8 × 10-6
|  | (100 ~ 200) V | 1.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 1.6 × 10-5
(20 ~ 50) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 1.2 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 1.2 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 2.4 × 10-5
(50 ~ 100) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 2.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 2.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 6.7 × 10-5
40 ㎐
|  | (600 ~ 1 000) V | 4.4 × 10-6
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 3.8 × 10-6
(1 ~ 10) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-5
(10 ~ 20) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-5
(20 ~ 30) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.2 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전압/전류 교정기 | 40303 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전류 |  | (40 ~ 60) ㎐ |  | 기준 멀티미터, 분류기/
|  | 10 μA | 1.8 × 10-4 | SS-CAL-40303
|  | (10 ~ 100) μA | 1.1 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 4.6 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.2 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.8 × 10-5
(60 ~ 400) ㎐
|  | 10 μA | 2.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 8.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.4 × 10-5
400 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 10 μA | 1.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 8.8 × 10-5
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 6.6 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.4 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
(1 ~ 10）k㎐
|  | 10 μA | 2.1 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 5.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 7.5 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 6.9 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전압/전류 교정기 | 40303 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
주파수 |  | 10 ㎐ | 5.8 × 10-4 | 기준 멀티미터, 분류기/
|  | 10 ㎐ ~ 1 M㎐ | 5.8 × 10-5 | SS-CAL-40303
전력계 교정기 | 40304 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | 40 ㎐ |  | 분류기, 전력 분석기, 멀티미터/
|  | 2 mV | 2.1 × 10-4 | SS-CAL-40304
|  | (2 ~ 20) mV | 5.1 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 1.4 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 7.0 × 10-6
40 ㎐ ~ 20 ㎑
|  | 2 mV | 2.1 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 4.1 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 1.5 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 6.0 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | 2 mV | 2.2 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 5.2 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 2.4 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 6.2 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | 2 mV | 2.4 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 8.7 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 4.8 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.0 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | 2 mV | 3.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 2.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 8.6 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.0 × 10-5
(300 ~ 500) ㎑
|  | 2 mV | 6.4 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 2.8 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.3 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 4.7 × 10-5
500 ㎑ ~ 1 ㎒
|  | 2 mV | 1.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 4.4 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 2.5 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.5 × 10-4
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전력계 교정기 | 40304 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | 40 ㎐ |  | 분류기, 전력 분석기, 멀티미터/
|  | (2 ~ 20) V | 7.8 × 10-6 | SS-CAL-40304
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 7.5 × 10-6
(1 ~ 20) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 7.8 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 8.8 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 1.4 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 2.7 × 10-5
(300 ~ 500) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 4.7 × 10-5
500 ㎑ ~ 1 ㎒
|  | (2 ~ 20) V | 2.7 × 10-4
40 ㎐
|  | (20 ~ 60) V | 7.7 × 10-6
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 7.7 × 10-6
(1 ~ 20) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 8.0 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 9.7 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 1.4 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 3.7 × 10-5
40 ㎐
|  | (60 ~ 100) V | 1.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 1.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 1.4 × 10-5
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 9.4 × 10-6
|  | (100 ~ 200) V | 9.0 × 10-6
|  | (200 ~ 600) V | 1.5 × 10-5
(1 ~ 20) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 9.8 × 10-6
|  | (100 ~ 200) V | 1.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 1.6 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전력계 교정기 | 40304 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | (20 ~ 50) ㎑ |  | 분류기, 전력 분석기, 멀티미터/
|  | (60 ~ 100) V | 1.2 × 10-5 | SS-CAL-40304
|  | (100 ~ 200) V | 1.2 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 2.4 × 10-5
(50 ~ 100) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 2.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 2.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 6.7 × 10-5
40 ㎐
|  | (600 ~ 1 000) V | 4.4 × 10-6
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 3.8 × 10-6
(1 ~ 10) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-5
(10 ~ 20) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-5
(20 ~ 30) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.2 × 10-5
교류 전류 |  | (40 ~ 60) ㎐
|  | 10 μA | 1.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.1 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 4.6 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.2 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.8 × 10-5
(60 ~ 400) ㎐
|  | 10 μA | 2.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 8.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.4 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전력계 교정기 | 40304 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전류 |  | 400 ㎐ ~ 1 k㎐ |  | 분류기, 전력 분석기, 멀티미터/
|  | 10 μA | 1.8 × 10-4 | SS-CAL-40304
|  | (10 ~ 100) μA | 8.8 × 10-5
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 6.6 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.4 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
(1 ~ 10）k㎐
|  | 10 μA | 2.1 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 5.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 7.5 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 6.9 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
주파수 |  | 10 ㎐ | 5.8 × 10-4
|  | 10 ㎐ ~ 1 M㎐ | 5.8 × 10-5
교류 전력 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | 3 W | 6.7 × 10-4
|  | (3 ~ 12) W | 5.0 × 10-4
|  | (12 ~ 60) W | 3.3 × 10-4
|  | (60 ~ 120) W | 3.5 × 10-4
|  | (120 ~ 600) W | 3.3 × 10-4
|  | 600 W ~ 2.4 kW | 3.3 × 10-4
|  | (2.4 ~ 4.8) kW | 3.3 × 10-4
|  | (4.8 ~ 12) kW | 3.3 × 10-4
역률 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | -1 ~ 1 | 0.000 22
하모닉 전압 |  | (50 ~ 3 000) ㎐
|  | (0.5 ~ 20) % | 0.088%
하모닉 전류 |  | (50 ~ 3 000) ㎐
|  | (0.5 ~ 20) % | 0.078%
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전류 분류기 | 40305 |  |  | 기준 멀티미터, 교정기/
교류 저항 |  | (50 ㎐ ~ 60 ㎐) |  | SS-CAL-40305
|  | 1 mΩ | 4.2 × 10-4
(60 ㎐ ~ 100 ㎐)
|  | 1 mΩ | 6.2 × 10-4
(100 ㎐ ~ 1 k㎐)
|  | 1 mΩ | 2.0 × 10-3
(40 ㎐ ~ 1 k㎐）
|  | (1 ~ 10) mΩ | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mΩ | 4.0 × 10-4
|  | 100 mΩ ~ 1 Ω | 2.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) Ω | 2.6 × 10-4
|  | (10 ~ 100) Ω | 2.6 × 10-4
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 3.0 × 10-4
전압전류 위상계 | 40307 |  |  | 전력 교정기 /
Phase |  | (50 ~ 60) ㎐ |  | SS-CAL-40307
|  | ±(0˚~ 90˚) | 0.1˚
역률계, 무효율계 등 | 40310 |  |  | 전력 교정기/
역률 |  | (50 ~ 60) ㎐ |  | SS-CAL-40310
|  | -1 ~ 1 | 0.000 12
교류 전력계, 피상. 고조파 및 무효 전력계 등 | 40311 |  |  | 전력 교정기, 교정기/
직류전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40311
|  | 10 mV | 7.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.8 × 10-6
|  | (1 ~ 10) V | 4.6 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 6.4 × 10-6
|  | (100 ~ 300) V | 1.1 × 10-5
|  | (300 ~ 600) V | 8.7 × 10-6
|  | (600 ~ 1 000) V | 8.2 × 10-6
교류 전압 |  | 40 ㎐
|  | 10 mV | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 2.0 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.3 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.3 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 1.3 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 1.3 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 1.2 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.1 × 10-4
40 ㎐ ~ 10 ㎑
|  | 10 mV | 5.6 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.8 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-5
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전력계, 피상. 고조파 및 무효 전력계 등 | 40311 |  |  | 전력 교정기, 교정기/
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 1 ㎑ |  | SS-CAL-40311
|  | (10 ~ 100) V | 7.6 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 1.3 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 1.1 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.1 × 10-4
(1 ~ 10) ㎑
|  | (10 ~ 100) V | 7.8 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 2.1 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 2.0 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
(10 ~ 50) ㎑
|  | 10 mV | 7.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 3.2 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 1.1 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 7.3 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 7.3 × 10-4
(10 ~ 20) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
(20 ~ 30) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 7.0 × 10-4
(50 ~ 100) ㎑
|  | 10 mV | 1.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 4.2 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 2.2 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 2.8 × 10-3
|  | (300 ~ 600) V | 2.7 × 10-3
직류 전류 |  | (±)
|  | 10 μA | 7.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 5.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 6.0 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 1.1 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 1.4 × 10-4
|  | (20 ~ 50) A | 2.2 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 1.5 × 10-4
DC(Clamp Type) |  | (100 ~ 1 000) A | 3.3 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 500) A | 8.8 × 10-3
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전력계, 피상. 고조파 및 무효 전력계 등 | 40311 |  |  | 전력 교정기, 교정기/
교류 전류 |  | 40 ㎐ |  | SS-CAL-40311
|  | 10 μA | 1.4 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 3.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 2.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 2.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.4 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 5.8 × 10-4
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | 10 μA | 1.1 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 2.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 2.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 2.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.0 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 5.8 × 10-4
(1 ~ 5) ㎑
|  | 10 μA | 1.7 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 5.8 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 3.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 3.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.8 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 1.2 × 10-3
(5 ~ 10) ㎑
|  | 10 μA | 8.8 × 10-3
|  | (10 ~ 100) μA | 2.0 × 10-3
|  | 100 μA ~ 1 mA | 2.0 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mA | 7.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 1.4 × 10-3
|  | 100 mA ~ 1 A | 8.6 × 10-3
|  | (1 ~ 10) A | 4.2 × 10-3
(50 ~ 60) ㎐
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-4
|  | (20 ~ 50) A | 6.0 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 3.8 × 10-4
AC(Clamp Type) |  | (100 ~ 200) A | 4.0 × 10-3
|  | (200 ~ 500) A | 3.6 × 10-3
|  | (500 ~ 1 000) A | 3.8 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 500) A | 8.8 × 10-3
|  | (2 500 ~ 5 000) A | 8.7 × 10-3
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전력계, 피상. 고조파 및 무효 전력계 등 | 40311 |  |  | 전력 교정기, 교정기/
교류 전류 |  | 60 ㎐ ~ 1 ㎑ |  | SS-CAL-40311
|  | (10 ~ 20) A | 1.5 × 10-3
|  | (20 ~ 50) A | 3.1 × 10-3
|  | (50 ~ 100) A | 2.0 × 10-3
(60 ~ 400) ㎐
AC(Clamp Type) |  | (100 ~ 200) A | 9.0 × 10-3
|  | (200 ~ 500) A | 8.8 × 10-3
|  | (500 ~ 1 000) A | 9.0 × 10-3
|  | (1 000 ~ 2 500) A | 9.2 × 10-3
|  | (2 500 ~ 5 000) A | 8.7 × 10-3
주파수 |  | 10 ㎐ ~ 1 M㎐ | 6.0 × 10-7
직류 전력 |  | 1 mW ~ 48 W | 1.8 × 10-4
|  | (48 ~ 120) W | 3.2 × 10-4
|  | (120 ~ 240) W | 2.8 × 10-4
|  | (240 ~ 480) W | 4.6 × 10-4
|  | (480 ~ 600) W | 6.9 × 10-4
|  | 600 W~ 1.2 kW | 7.0 × 10-4
|  | (1.2 ~ 2.4) kW | 6.3 × 10-4
|  | (2.4 ~ 5) kW | 6.4 × 10-4
|  | (5 ~ 7) kW | 6.3 × 10-4
|  | (7 ~ 20) kW | 1.2 × 10-3
교류 전력 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | 6 mW | 1.0 × 10-2
|  | 6 mW ~ 6 W | 1.7 × 10-4
|  | 6 W ~ 2.4 kW | 1.2 × 10-4
|  | 2.4 kW ~ 4.8 kW | 1.3 × 10-4
|  | (4.8 ~ 24) kW | 1.2 × 10-4
|  | (24 ~ 35.2) kW | 1.9 × 10-4
역률 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | -1 ~ 1 | 0.000 12
하모닉 전압 |  | (50 ~ 3 000) ㎐
|  | (0.5 ~ 20) % | 0.06%
하모닉 전류 |  | (50 ~ 3 000) ㎐
|  | (0.5 ~ 20) % | 0.052%
교류 전원 공급기 | 40312 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 분류기
교류 전압 |  | 40 ㎐ |  | 멀티미터/
|  | 100 mV | 2.0 × 10-4 | SS-CAL-40312
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.6 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 2.1 × 10-4
|  | (300 ~ 500) V | 1.8 × 10-4
|  | (500 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-4
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전원 공급기 | 40312 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 분류기
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 1 k㎐ |  | 멀티미터/
|  | 100 mV | 1.6 × 10-4 | SS-CAL-40312
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.0 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 1.9 × 10-4
|  | (300 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-4
교류 전류 |  | 40 ㎐
|  | 200 mA | 3.3 × 10-4
|  | 200 mA ~ 2 A | 4.5 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 6.2 × 10-4
|  | (20 ~ 50) A | 6.5 × 10-4
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 200 mA | 3.0 × 10-4
|  | 200 mA ~ 2 A | 4.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 6.0 × 10-4
|  | (20 ~ 50) A | 2.2 × 10-3
주파수 |  | 10 ㎐ | 5.8 × 10-4
|  | 10 ㎐ ~ 10 k㎐ | 1.2 × 10-4
내전압/전기 안전 시험기 | 40313 |  |  | 고전압 분할기, 고전압 미터
직류 전압 |  | (±) |  | 기준 멀티미터, 카운터/
|  | 0.1 kV | 6.0 × 10-3 | SS-CAL-40313
|  | (0.1 ~ 100) kV | 3.0 × 10-3
교류 전압 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | 0.1 kV | 1.2 × 10-2
|  | (0.1 ~ 100) kV | 1.0 × 10-2
직류 차단 전류 |  | 0.1 mA | 5.8 × 10-3
|  | (0.1 ~ 0.5) mA | 1.2 × 10-3
|  | (0.5 ~ 1) mA | 5.8 × 10-4
|  | (1 ~ 2) mA | 2.9 × 10-3
|  | (2 ~ 5) mA | 1.2 × 10-3
|  | (5 ~ 10) mA | 5.8 × 10-4
|  | (10 ~ 20) mA | 3.0 × 10-4
|  | (20 ~ 50) mA | 1.2 × 10-4
|  | (50 ~ 100) mA | 5.8 × 10-4
교류 차단 전류 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | 0.1 mA | 5.8 × 10-3
|  | (0.1 ~ 0.5) mA | 1.4 × 10-3
|  | (0.5 ~ 1) mA | 7.8 × 10-4
|  | (1 ~ 2) mA | 3.2 × 10-3
|  | (2 ~ 5) mA | 1.4 × 10-3
|  | (5 ~ 10) mA | 7.8 × 10-4
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
내전압/전기 안전 시험기 | 40313 |  |  | 고전압 분할기, 고전압 미터
교류 차단 전류 |  | (10 ~ 20) mA | 9.1 × 10-4 | 기준 멀티미터, 카운터/
|  | (20 ~ 50) mA | 5.2 × 10-4 | SS-CAL-40313
|  | (50 ~ 100) mA | 7.0 × 10-4
타이머 |  | 0.1 s | 5.8 × 10-3
|  | (0.1 ~ 0.2) s | 2.9 × 10-3
|  | (0.2 ~ 0.5) s | 1.2 × 10-3
|  | (0.5 ~ 1) s | 5.8 × 10-4
|  | (1 ~ 2) s | 2.9 × 10-4
|  | (2 ~ 5) s | 1.2 × 10-4
|  | (5 ~ 10) s | 5.8 × 10-5
|  | (10 ~ 20) s | 2.9 × 10-5
|  | (20 ~ 50) s | 1.2 × 10-5
|  | (50 ~ 100) s | 5.8 × 10-6
교류 전압계/전위차, 실효치 | 40318 |  |  | 기준 멀티미터, 교정기/
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 20 k㎐ |  | SS-CAL-40318
|  | 2 mV | 2.5 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 3.1 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.8 × 10-5
|  | (2 ~ 20) V | 3.8 × 10-5
|  | (20 ~ 200) V | 5.0 × 10-5
(20 ~ 50) k㎐
|  | 2 mV | 2.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 3.2 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.3 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 7.0 × 10-5
|  | (2 ~ 20) V | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 200) V | 8.0 × 10-5
(50 ~ 100) k㎐
|  | 2 mV | 3.1 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 5.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 3.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.1 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 1.1 × 10-4
|  | (20 ~ 200) V | 1.5 × 10-4
(100 ~ 300) k㎐
|  | 2 mV | 6.1 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 9.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 4.6 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 3.4 × 10-4
403. 교류 및 교류전력
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
교류 전압계/전위차, 실효치 | 40318 |  |  | 기준 멀티미터, 교정기/
교류 전압 |  | (300 ~ 500) k㎐ |  | SS-CAL-40318
|  | 2 mV | 1.2 × 10-2
|  | (2 ~ 20) mV | 1.9 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 9.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 9.0 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 9.0 × 10-4
500 k㎐ ~ 1 M㎐
|  | 2 mV | 1.4 × 10-2
|  | (2 ~ 20) mV | 3.8 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 2.8 × 10-3
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) V | 1.7 × 10-3
(1 ~ 30) M㎐
|  | (2 ~ 20) mV | 3.0 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 3.0 × 10-3
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.0 × 10-3
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 6.7 × 10-5
|  | (600 ~ 1 000) V | 6.8 × 10-5
(1 ~ 20) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 1.1 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.0 × 10-4
(20 ~ 50) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 2.3 × 10-4
(50 ~ 100) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 5.3 × 10-4
(20 ~ 30) k㎐
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
직류 출력 전압 |  | (±)
|  | 10 mV | 6.0 × 10-5
|  | (1 ~ 100) mV | 8.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.2 × 10-5
교류 출력 전압 |  | 40 ㎐
|  | 10 mV | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.6 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.4 × 10-4
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 10 mV | 4.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.1 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
저주파 증폭기, 챠지/전압증폭기 등 | 40401 |  |  | 표준 멀티미터/
증폭 테스트 |  | (40 ㎐) |  | SS-CAL-40401
|  | (0 ~ 10) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (10 ~ 20) ㏈ | 0.02 ㏈
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 0.06 ㏈
|  | (30 ~ 40) ㏈ | 0.16 ㏈
|  | (40 ~ 50) ㏈ | 0.61 ㏈
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.6 ㏈
(40 ~ 100) ㎐
|  | (0 ~ 10) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (10 ~ 20) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 0.05 ㏈
|  | (30 ~ 40) ㏈ | 0.10 ㏈
|  | (40 ~ 50) ㏈ | 0.45 ㏈
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.2 ㏈
100 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (0 ~ 10) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (10 ~ 20) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 0.04 ㏈
|  | (30 ~ 40) ㏈ | 0.09 ㏈
|  | (40 ~ 50) ㏈ | 0.49 ㏈
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.1 ㏈
(1 ~ 10) k㎐
|  | (0 ~ 10) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (10 ~ 20) ㏈ | 0.01 ㏈
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 0.05 ㏈
|  | (30 ~ 40) ㏈ | 0.11 ㏈
(10 ~ 100) k㎐
|  | (0 ~ 10) ㏈ | 0.04 ㏈
|  | (10 ~ 20) ㏈ | 0.07 ㏈
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 0.36 ㏈
|  | (30 ~ 40) ㏈ | 0.68 ㏈
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직류/저주파 감쇠기 | 40402 | (－) |  | 표준 멀티미터/
감쇠량 |  | (40 ㎐) |  | SS-CAL-40402
|  | (0 ~ 20) ㏈ | 1.0 × 10-3
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 3.2 × 10-4
|  | (30 ~ 50) ㏈ | 3.2 × 10-3
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.0 × 10-2
(40 ~ 100) ㎐
|  | (0 ~ 20) ㏈ | 1.0 × 10-3
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 3.2 × 10-4
|  | (30 ~ 50) ㏈ | 3.2 × 10-3
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.0 × 10-2
(100 ㎐ ~ 1 k㎐)
|  | (0 ~ 20) ㏈ | 1.0 × 10-3
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 3.2 × 10-4
|  | (30 ~ 50) ㏈ | 3.2 × 10-3
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.0 × 10-2
(1 ~ 10) k㎐
|  | (0 ~ 20) ㏈ | 1.0 × 10-3
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 3.2 × 10-4
|  | (30 ~ 50) ㏈ | 3.2 × 10-3
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 1.0 × 10-2
(10 ~ 100) k㎐
|  | (0 ~ 20) ㏈ | 1.3 × 10-3
|  | (20 ~ 30) ㏈ | 1.6 × 10-3
|  | (30 ~ 50) ㏈ | 9.5 × 10-3
|  | (50 ~ 60) ㏈ | 2.0 × 10-2
멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 | 40403 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
직류 전압 |  | (±) |  | 기준 멀티미터, 표준저항
|  | 1 mV | 3.8 × 10-4 | 분류기/
|  | (1 ~ 10) mV | 3.8 × 10-5 | SS-CAL-40403
|  | (10 ~ 100) mV | 3.6 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 7.0 × 10-7
|  | (1 ~ 10) V | 5.0 × 10-7
|  | (10 ~ 100) V | 6.0 × 10-7
|  | (100 ~ 1 000) V | 8.0 × 10-7
교류 전압 |  | 40 ㎐
|  | 2 mV | 2.1 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 5.1 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 1.4 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 7.0 × 10-6
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 | 40403 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 20 ㎑ |  | 기준 멀티미터, 표준저항
|  | 2 mV | 2.1 × 10-4 | 분류기/
|  | (2 ~ 20) mV | 4.1 × 10-5 | SS-CAL-40403
|  | (20 ~ 200) mV | 1.5 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 6.0 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | 2 mV | 2.2 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 5.2 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 2.4 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 6.2 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | 2 mV | 2.4 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 8.7 × 10-5
|  | (20 ~ 200) mV | 4.8 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.0 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | 2 mV | 3.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 2.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 8.6 × 10-5
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.0 × 10-5
(300 ~ 500) ㎑
|  | 2 mV | 6.4 × 10-4
|  | (2 ~ 20) mV | 2.8 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.3 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 4.7 × 10-5
500 ㎑ ~ 1 ㎒
|  | 2 mV | 1.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 4.4 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 2.5 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.5 × 10-4
40 ㎐
|  | (2 ~ 20) V | 7.8 × 10-6
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 7.5 × 10-6
(1 ~ 20) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 7.8 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 8.8 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | (2 ~ 20) V | 1.4 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 | 40403 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | (100 ~ 300) ㎑ |  | 기준 멀티미터, 표준저항
|  | (2 ~ 20) V | 2.7 × 10-5 | 분류기/
|  | (300 ~ 500) ㎑ |  | SS-CAL-40403
|  | (2 ~ 20) V | 4.7 × 10-5
500 ㎑ ~ 1 ㎒
|  | (2 ~ 20) V | 2.7 × 10-4
40 ㎐
|  | (20 ~ 60) V | 7.7 × 10-6
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 7.7 × 10-6
(1 ~ 20) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 8.0 × 10-6
(20 ~ 50) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 9.7 × 10-6
(50 ~ 100) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 1.4 × 10-5
(100 ~ 300) ㎑
|  | (20 ~ 60) V | 3.7 × 10-5
40 ㎐
|  | (60 ~ 100) V | 1.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 1.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 1.4 × 10-5
40 ㎐ ~ 1 ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 9.4 × 10-6
|  | (100 ~ 200) V | 9.0 × 10-6
|  | (200 ~ 600) V | 1.5 × 10-5
(1 ~ 20) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 9.8 × 10-6
|  | (100 ~ 200) V | 1.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 1.6 × 10-5
(20 ~ 50) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 1.2 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 1.2 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 2.4 × 10-5
(50 ~ 100) ㎑
|  | (60 ~ 100) V | 2.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 2.0 × 10-5
|  | (200 ~ 600) V | 6.7 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 | 40403 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전압 |  | 40 ㎐ |  | 기준 멀티미터, 표준저항
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.5 × 10-5 | 분류기/
|  | 40 ㎐ ~ 1 ㎑ |  | SS-CAL-40403
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.5 × 10-5
(1 ~ 10) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-5
(10 ~ 20) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-5
(20 ~ 30) ㎑
|  | (600 ~ 1 000) V | 3.2 × 10-5
직류 전류 |  | (±)
|  | 10 μA | 7.0 × 10-6
|  | 10 μA ~ 100 mA | 3.8 × 10-6
|  | 100 mA ~ 1 A | 4.2 × 10-6
|  | (1 ~ 10) A | 6.2 × 10-6
|  | (10 ~ 20) A | 2.5 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 1.2 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 3.0 × 10-5
교류 전류 |  | (40 ~ 60) ㎐
|  | 10 μA | 1.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.1 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 4.6 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.2 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.8 × 10-5
(60 ~ 400) ㎐
|  | 10 μA | 2.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 8.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.4 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
멀티미터 교정기; 하부속성 개별 인정 | 40403 |  |  | 교류 전압 측정 표준기, 교정기
교류 전류 |  | 400 ㎐ ~ 1 k㎐ |  | 기준 멀티미터, 표준저항
|  | 10 μA | 1.8 × 10-4 | 분류기/
|  | (10 ~ 100) μA | 8.8 × 10-5 | SS-CAL-40403
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 6.6 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.4 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
(1 ~ 10）k㎐
|  | 10 μA | 2.1 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 1.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 5.8 × 10-5
|  | (1 ~ 10) mA | 7.5 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) A | 1.1 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 6.9 × 10-5
|  | (20 ~ 50) A | 8.8 × 10-5
|  | (50 ~ 100) A | 7.6 × 10-5
저항 |  | 1 Ω | 3.2 × 10-5
|  | (1 ~ 1.9) Ω | 2.3 × 10-5
|  | (1.9 ~ 10) Ω | 5.4 × 10-5
|  | (10 ~ 19) Ω | 4.5 × 10-6
|  | (19 ~ 100) Ω | 2.0 × 10-6
|  | (100 ~ 190) Ω | 2.1 × 10-6
|  | 190 Ω ~ 1 kΩ | 2.0 × 10-6
|  | (1 ~ 1.9) kΩ | 2.4 × 10-6
|  | (1.9 ~ 10) kΩ | 1.9 × 10-6
|  | (10 ~ 19) kΩ | 2.4 × 10-6
|  | (19 ~ 100) kΩ | 2.0 × 10-6
|  | (100 ~ 190) kΩ | 2.9 × 10-6
|  | 190 kΩ ~ 1 MΩ | 2.6 × 10-6
|  | (1 ~ 1.9) MΩ | 4.8 × 10-6
|  | (1.9 ~ 10) MΩ | 1.1 × 10-5
|  | (10 ~ 19) MΩ | 2.0 × 10-5
|  | (19 ~ 100) MΩ | 4.8 × 10-5
주파수 |  | 10 ㎐ | 5.8 × 10-4
|  | 10 ㎐ ~ 1 M㎐ | 5.8 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
파형 측정기 교정기 | 40404 |  |  | 표준 멀티미터/
임피던스 측정 |  | 50 Ω | 2.8 × 10-4 | SS-CAL-40404
|  | 1 MΩ | 2.0 × 10-4
직류 전압 진폭 |  | (±)
|  | 1 mV | 6.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 8.0 × 10-5
|  | 10 mV ~ 100 V | 6.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 2.9 × 10-5
교류 전압 진폭 |  | 100 ㎐ ~ 10 k㎐
|  | 1 mV | 1.4 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 1.4 × 10-4
|  | 10 mV ~ 100 V | 6.0 × 10-5
|  | (100 ~ 200) V | 4.0 × 10-5
신호 발생기 레벨 |  | 50 k㎐ | 2.3 × 10-2
|  | 50 k㎐ ~ 100 M㎐ | 2.3 × 10-2
|  | 100 M㎐ ~ 2 G㎐ | 2.3 × 10-2
|  | 2 ~ 6 G㎐ | 3.0 × 10-2
시간 마카 발생기 |  | 0.1 ns | 6.0 × 10-6
|  | 0.1 ns ~ 0.2 ns | 3.0 × 10-6
|  | 0.2 ns ~ 0.5 ns | 1.2 × 10-6
|  | 0.5 ns ~ 5 s | 6.0 × 10-7
오디오 분석기/왜율 미터 | 40407 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 |  | (1 mV) |  | SS-CAL-40407
|  | 40 ㎐ ~ 10 k㎐ | 5.0 × 10-3
|  | (10 ~ 100) k㎐ | 7.0 × 10-3
(1 ~ 10) mV
|  | 40 ㎐ ~ 10 k㎐ | 8.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) k㎐ | 1.0 × 10-3
(10 ~ 100) mV
|  | 40 ㎐ ~ 10 k㎐ | 6.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) k㎐ | 7.4 × 10-4
(100 mV ~ 100 V)
|  | 40 ㎐ ~ 100 k㎐ | 6.0 × 10-4
(100 ~ 1 000) V
|  | 100 ㎐ ~ 1 k㎐ | 6.0 × 10-4
직류전압 |  | (1 ~ 10) mV | 1.0 × 10-3
|  | 10 mV ~ 100 V | 6.0 × 10-4
|  | 100 V ~ 500 V | 2.0 × 10-4
(왜율미터교정기) |  | (400 ㎐ , 1 k㎐)
왜율 |  | (-10 ~ -50) ㏈ | 0.26 ㏈
|  | (-50 ~ -60) ㏈ | 0.30 ㏈
|  | (-60 ~ -70) ㏈ | 0.62 ㏈
|  | (-70 ~ -80) ㏈ | 1.2 ㏈
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
저주파용 여파기 | 40408 |  |  | 음성 신호 분석기/
여파 |  | 10.0 ㎐ ~ 100.0 ㎑ | 1.0 × 10-3 | SS-CAL-40408
저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 | 40409 |  |  | 다기능 교정기, 표준 멀티미터/
출력 주파수 |  | 1 ㎐ ~ 200 k㎐ | 5.8 × 10-6 | SS-CAL-40409
교류 출력 레벨 |  | 40 ㎐
|  | 10 mV | 2.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 2.3 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 2.3 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 2.9 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 7.0 × 10-4
|  | (10 ~ -20) ㏈m | 6.0 × 10-3 ㏈m
(40 ~ 100) ㎐
|  | 10 mV | 2.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.9 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.9 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 2.6 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 6.6 × 10-4
|  | (10 ~ -20) ㏈m | 6.0 × 10-3 ㏈m
(100 ㎐ ~ 1 k㎐)
|  | 10 mV | 2.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.6 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.9 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 2.3 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 4.4 × 10-4
|  | (10 ~ -20) ㏈m | 6.0 × 10-3 ㏈m
(1 ~ 10) k㎐
|  | 10 mV | 2.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.9 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.9 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 2.6 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 6.6 × 10-4
|  | (10 ~ -20) ㏈m | 6.0 × 10-3 ㏈m
(10 ~ 100) k㎐
|  | 10 mV | 1.8 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 1.2 × 10-3
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.2 × 10-3
|  | (1 ~ 10) V | 1.6 × 10-3
|  | (10 ~ 30) V | 3.8 × 10-3
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 | 40409 |  |  | 다기능 교정기, 표준 멀티미터/
교류 출력 레벨 |  | (10 ~ -20) ㏈m | 1.8 × 10-3 ㏈m | SS-CAL-40409
교류 출력 레벨 평탄성 |  | 1 k㎐, 0 ㏈ (Ref)
|  | 40 ㎐ | 1.4 × 10-3
|  | (40 ~ 100) ㎐ | 1.2 × 10-3
|  | 100 ㎐ ~ 10 k㎐ | 1.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) k㎐ | 7.2 × 10-3
출력 감쇠기 |  | 1 k㎐, 0 ㏈ (Ref)
|  | (0 ~ -60) ㏈ | 5.8 × 10-3 ㏈
출력 직류 옵셋 |  | 0 mV ~ 10 mV | 0.6 μV
|  | 10 mV ~ 10 V | 6.4 × 10-5
|  | (10 ~ 50) V | 1.5 × 10-5
입력 주파수 |  | 1 ㎐ ~ 200 k㎐ | 6.2 × 10-7
교류 입력 레벨 평탄성 |  | 1 k㎐, 0 ㏈ (Ref)
|  | 40 ㎐ | 2.7 × 10-3
|  | 40 ㎐ ~ 10 k㎐ | 7.9 × 10-4
|  | (10 ~ 100) k㎐ | 1.4 × 10-3
직류 입력 레벨 |  | 0 mV | 0.6 μV
|  | 0 mV ~ 100 V | 5.8 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 1.9 × 10-4
입력 왜율 |  | (400 ㎐, 1 k㎐)
|  | -20 ㏈ | 0.25 ㏈
|  | (-20 ~ -50) ㏈ | 0.25 ㏈
|  | (-50 ~ -60) ㏈ | 0.30 ㏈
|  | (-60 ~ -70) ㏈ | 1.1 ㏈
|  | (-70 ~ -80) ㏈ | 1.1 ㏈
교류 입력 레벨 |  | (40 ㎐)
|  | 1 mV | 1.7 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 3.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 3.0 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 7.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 3.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 3.4 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 4.5 × 10-4
(40 ㎐ ~ 100 ㎐)
|  | 1 mV | 8.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 9.4 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 7.4 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 | 40409 |  |  | 다기능 교정기, 표준 멀티미터/
교류 입력 레벨 |  | (1 ~ 10) V | 7.2 × 10-5 | SS-CAL-40409
|  | (10 ~ 100) V | 8.4 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 2.1 × 10-4
(100 ㎐ ~ 1 k㎐)
|  | 1 mV | 8.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 9.4 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 7.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 7.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) V | 8.4 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 2.1 × 10-4
(1 k㎐ ~ 10 k㎐)
|  | 1 mV | 7.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 1.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 9.2 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 7.4 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 7.2 × 10-5
|  | (10 ~ 100) V | 8.4 × 10-5
(10 k㎐ ~ 100 k㎐)
|  | 1 mV | 1.0 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 6.2 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 5.6 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 1.5 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 2.4 × 10-4
입력 감쇠기 |  | (1 k㎐)
|  | (30 ~ -30) ㏈ | 5.9 × 10-3 ㏈
|  | (-30 ~ -50) ㏈ | 6.9 × 10-3 ㏈
|  | (-50 ~ -60) ㏈ | 2.0 × 10-2 ㏈
전원 주파수계 | 40410 |  |  | 다기능 교정기/
주파수 |  | 10 ㎐ | 1.0 × 10-3 | SS-CAL-40410
|  | 10 ㎐ ~ 10 k㎐ | 2.0 × 10-4
다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 | 40411 |  |  | 음성 신호 분석기, 다목적
주파수 |  | 1 ㎐ ~ 1 G㎐ | 5.8 × 10-9 | 측정기/
|  | (1 ~ 4) G㎐ | 1.5 × 10-8 | SS-CAL-40411
출력 레벨 |  | (40 ㎐)
|  | 1 mV | 4.8 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 6.0 × 10-4
|  | (1 ~ 100) mV | 1.9 × 10-4
|  | 10 mV ~ 10 V | 1.5 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 1.4 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 | 40411 |  |  | 음성 신호 분석기, 다목적
출력 레벨 |  | (40 ㎐ ~ 100 ㎐) |  | 측정기/
|  | 1 mV | 4.8 × 10-3 | SS-CAL-40411
|  | (1 ~ 10) mV | 5.8 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 1.7 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.2 × 10-4
100 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 1 mV | 2.5 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 3.6 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 9.8 × 10-5
(1 k㎐ ~ 10 k㎐)
|  | 1 mV | 4.8 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 5.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.7 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.2 × 10-4
(10 k㎐ ~ 100 k㎐)
|  | 1 mV | 2.4 × 10-2
|  | (1 ~ 10) mV | 3.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 1.0 × 10-3
|  | 100 mV ~ 100 V | 8.2 × 10-4
직류 옵셋 |  | (-20 ~ 20) V | 6.0 × 10-5
정현파 평탄성 |  | (40 ㎐ ~ 10 k㎐)
|  | 1 k㎐,0 ㏈ Ref | 0.006 ㏈
100 mV ~ 30 V
(10 ~ 100) k㎐
1 k㎐,0 ㏈ Ref
|  | 100 mV | 0.011 ㏈
|  | 100 mV ~ 1 V | 0.009 ㏈
|  | (1 ~ 30) V | 0.013 ㏈
감쇠기 |  | (100 ㎐ ~ 100 k㎐)
|  | (10 ~ -60)㏈ | 0.13 ㏈
왜율 |  | 20 ㎐ ~ 100 k㎐
|  | (10.0 ~ 0.010) % | 6.6 × 10-2
상승/하강 시간 |  | 10 μs ~ 1 ns | 1.2 × 10-3
|  | 1 ns ~ 100 ㎰ | 1.2 × 10-3
Duty cycle |  | (1 ~ 99) % | 0.006 2 %
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직·교류 고전압계 | 40413 |  |  | 다기능 교정기/
직류전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40413
|  | 0.1 kV | 1.0 × 10-2
|  | (0.1 ~ 100) kV | 3.0 × 10-3
교류전압 |  | 60 ㎐
|  | 0.1 kV | 2.0 × 10-2
|  | (0.1 ~ 100) kV | 1.1 × 10-2
누설전류 시험기 | 40416 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 1 k㎐ |  | SS-CAL-40416
|  | 100 mV | 2.0 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 000 V | 1.0 × 10-4
교류 전류 |  | 1 k㎐
|  | 20 μA | 1.0 × 10-3
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 20 μA ~ 10 mA | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 2.0 × 10-4
(±)
직류 전류 |  | 10 μA | 1.2 × 10-3
|  | 10 μA ~ 10 mA | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 1.0 × 10-4
저항 |  | 1 Ω ~ 10 kΩ | 6.0 × 10-5
직/교류 전자부하 | 40417 |  |  | 다기능 교정기/
직류 전압 |  | 100 mV | 6.0 × 10-5 | SS-CAL-40417
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.0 × 10-5
|  | (1 ~ 100) V | 8.0 × 10-6
|  | (100 ~ 500) V | 1.6 × 10-5
|  | (500 ~ 1 000) V | 6.0 × 10-5
직류 전류 |  | 100 ㎃ | 1.0 × 10-4
|  | 100 ㎃ ~ 1 A | 1.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 5.0 × 10-4
|  | (20 ~ 100) A | 3.2 × 10-4
|  | (100 ~ 200) A | 5.0 × 10-4
교류 전압 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | 1 V | 1.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) V | 6.4 × 10-5
|  | (10 ~ 100) V | 7.8 × 10-5
|  | (100 ~ 300) V | 1.1 × 10-4
|  | (300 ~ 600) V | 9.3 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직/교류 전자부하 | 40417 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전류 |  | (50 ~ 60) ㎐ |  | SS-CAL-40417
|  | 100 mA | 4.2 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 5.2 × 10-4
|  | (1 ~ 5) A | 8.0 × 10-4
|  | (5 ~ 10) A | 6.8 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-4
|  | (20 ~ 40) A | 8.5 × 10-4
충방전시험기
Sense Voltage (METER) |  | 100 mV | 6.0 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 8.0 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 8.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 1.0 × 10-5
|  | (100 ~ 500) V | 8.0 × 10-6
|  | (500 ~ 1 000) V | 6.0 × 10-5
충전 출력 전압 |  | 100 mV | 6.0 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.0 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 8.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 1.0 × 10-5
|  | (100 ~ 500) V | 8.0 × 10-6
|  | (500 ~ 1 000) V | 8.0 × 10-5
충전 전류 |  | 100 ㎃ | 1.4 × 10-4
|  | 100 ㎃ ~ 1 A | 2.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 20) A | 5.0 × 10-4
|  | (20 ~ 100) A | 3.2 × 10-4
|  | (100 ~ 200) A | 3.8 × 10-4
|  | (200 ~ 300) A | 4.0 × 10-4
|  | (300 ~ 600) A | 4.0 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) A | 3.8 × 10-4
방전 전류 |  | -100 ㎃ | 1.2 × 10-4
|  | -100 ㎃ ~ -1 A | 2.0 × 10-4
|  | (-1 ~ -10) A | 6.0 × 10-4
|  | (-10 ~ -20) A | 5.0 × 10-4
|  | (-20 ~ -100) A | 3.2 × 10-4
|  | (-100 ~ -200) A | 3.8 × 10-4
|  | (-200 ~ -300) A | 4.0 × 10-4
|  | (-300 ~ -600) A | 4.0 × 10-4
|  | (-600 ~ -1 000) A | 3.8 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
아날로그/디지털 멀티미터; 하부 속성 개별 인정 | 40419 | (±) |  | 다기능 교정기/
직류 전압 |  | 1 mV | 6.8 × 10-4 | SS-CAL-40419
|  | (1 ~ 10) mV | 7.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 8.2 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 3.4 × 10-6
|  | (1 ~ 10) V | 2.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 2.8 × 10-6
|  | (100 ~ 1 000) V | 3.2 × 10-6
교류 전압 |  | 10 ㎐
|  | 2 mV | 2.6 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 4.7 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 3.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 2.6 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 2.6 × 10-4
|  | (20 ~ 200) V | 2.6 × 10-4
40 ㎐ ~ 20 k㎐
|  | 2 mV | 2.5 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 3.1 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.8 × 10-5
|  | (2 ~ 20) V | 3.8 × 10-5
|  | (20 ~ 200) V | 5.0 × 10-5
(20 ~ 50) k㎐
|  | 2 mV | 2.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 3.2 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.3 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 7.0 × 10-5
|  | (2 ~ 20) V | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 200) V | 8.0 × 10-5
(50 ~ 100) k㎐
|  | 2 mV | 3.1 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 5.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 3.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.1 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 1.1 × 10-4
|  | (20 ~ 200) V | 1.5 × 10-4
(100 ~ 300) k㎐
|  | 2 mV | 6.1 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 9.0 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 4.6 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 3.4 × 10-4
(300 ~ 500) k㎐
|  | 2 mV | 1.2 × 10-2
|  | (2 ~ 20) mV | 1.9 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 9.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 9.0 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 9.0 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
아날로그/디지털 멀티미터; 하부 속성 개별 인정 | 40419 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 |  | 500 k㎐ ~ 1 M㎐ |  | SS-CAL-40419
|  | 2 mV | 1.4 × 10-2
|  | (2 ~ 20) mV | 3.8 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 2.8 × 10-3
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) V | 1.7 × 10-3
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 7.3 × 10-5
|  | (600 ~ 1 000) V | 6.8 × 10-5
(1 ~ 20) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 1.1 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.0 × 10-4
(20 ~ 50) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 2.3 × 10-4
(50 ~ 100) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 5.3 × 10-4
(20 ~ 30) k㎐
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
저항 |  | 1 Ω | 8.0 × 10-7
|  | (1 ~ 10) Ω | 8.0 × 10-7
|  | 10 Ω ~ 100 Ω | 6.0 × 10-7
|  | 100 Ω ~ 1 kΩ | 6.0 × 10-7
|  | (1 ~ 10) kΩ | 4.0 × 10-7
|  | (10 ~ 100) kΩ | 6.0 × 10-7
|  | 100 kΩ ~ 1 MΩ | 1.2 × 10-6
|  | (1 ~ 10) MΩ | 6.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) MΩ | 9.2 × 10-6
|  | 100 MΩ ~ 1 GΩ | 6.0 × 10-5
직류 전류 |  | (±)
|  | 1 nA | 1.4 × 10-2
|  | (1 ~ 100) nA | 8.4 × 10-3
|  | 100 nA ~ 1 μA | 2.4 × 10-3
|  | (1 ~ 10) μA | 2.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 4.8 × 10-5
|  | 100 μA ~ 100 mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.6 × 10-5
|  | (1 ~ 20) A | 1.9 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 3.3 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
아날로그/디지털 멀티미터; 하부 속성 개별 인정 | 40419 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전류 |  | 1 k㎐ |  | SS-CAL-40419
|  | 20 μA | 6.0 × 10-4
(1 ~ 10) k㎐
|  | 20 μA | 5.0 × 10-3
10 ㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 4.6 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 3.4 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 4.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 4.0 × 10-4
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 2.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 1.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 1.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 1.8 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 4.0 × 10-4
(1 ~ 5) k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 6.0 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 3.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 3.2 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 8.0 × 10-4
(5 ~ 10) k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 1.8 × 10-3
|  | 100 μA ~ 1 mA | 1.6 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mA | 1.6 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mA | 1.0 × 10-3
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.4 × 10-3
(50 ~ 60) ㎐
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 8.7 × 10-4
(60 ~ 100) ㎐
|  | (10 ~ 20) A | 8.0 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 1.3 × 10-3
100 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (10 ~ 20) A | 1.5 × 10-3
|  | (20 ~ 30) A | 4.7 × 10-3
주파수 |  | 10 ㎐ ~ 10 M㎐ | 1.0 × 10-6
잡음 전압 측정기 | 40420 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 테스트 |  | (40 ㎐ ~ 100 k㎐) |  | SS-CAL-40420
|  | 1 mV | 6.4 × 10-3
|  | (1 ~ 3) mV | 1.9 × 10-3
|  | (3 ~ 10) mV | 7.2 × 10-4
|  | (10 ~ 30) mV | 1.3 × 10-3
|  | (30 ~ 100) mV | 7.4 × 10-4
|  | (100 ~ 300) mV | 2.7 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
잡음 전압 측정기 | 40420 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 테스트 |  | 300 mV ~ 1 V | 2.0 × 10-4 | SS-CAL-40420
|  | (1 ~ 3) V | 2.3 × 10-4
|  | (3 ~ 10) V | 1.6 × 10-4
|  | (10 ~ 30) V | 4.3 × 10-4
|  | (30 ~ 100) V | 2.4 × 10-4
(40 ㎐ ~ 1 k㎐)
|  | (100 ~ 1 000) V | 1.0 × 10-4
(1 k㎐ ~ 1 M㎐)
|  | (1 ~ 10) mV | 6.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 4.0 × 10-3
|  | 100 mV ~ 1 V | 2.4 × 10-3
|  | (1 ~ 20) V | 2.8 × 10-3
(1 ~ 30) M㎐
|  | 25 mV | 8.0 × 10-3
|  | (25 ~ 100) mV | 7.6 × 10-3
|  | (100 ~ 300) mV | 7.3 × 10-3
|  | 300 mV ~ 1 V | 5.4 × 10-3
|  | (1 ~ 2) V | 5.0 × 10-3
교류 출력 전압 |  | (10 ㎐ ~ 100 k㎐)
|  | (1 ~ 100) mV | 1.4 × 10-4
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.0 × 10-4
직류 출력 전압 |  | (±)
|  | (1 ~ 100) mV | 8.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 1.0 × 10-5
파형 측정기 | 40421 |  |  | 교정신호 발생기/
임피던스 |  | 50 Ω | 8.0 × 10-6 | SS-CAL-40421
|  | (50 ~ 75) Ω | 8.0 × 10-6
|  | 75 Ω ~ 1 MΩ | 2.0 × 10-5
직류 전압 |  | (±)
|  | 1 mV | 8.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.0 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 V | 6.2 × 10-5
|  | (1 ~ 10) V | 6.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 8.0 × 10-6
|  | (100 ~ 120) V | 6.7 × 10-5
|  | (120 ~ 200) V | 4.0 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
파형 측정기 | 40421 |  |  | 교정신호 발생기/
교류 전압 |  | at 1 k㎐ |  | SS-CAL-40421
|  | 2 mV | 2.4 × 10-2
|  | (2 ~ 3) mV | 1.7 × 10-2
|  | (3 ~ 5) mV | 1.0 × 10-2
|  | (5 ~ 6) mV | 9.0 × 10-3
|  | (6 ~ 10) mV | 5.8 × 10-3
|  | (10 ~ 12) mV | 5.0 × 10-3
|  | (12 ~ 20) mV | 3.5 × 10-3
|  | (20 ~ 30) mV | 2.7 × 10-3
|  | (30 ~ 60) mV | 2.0 × 10-3
|  | (60 ~ 100) mV | 1.6 × 10-3
|  | 100 mV ~ 0.12 V | 1.7 × 10-3
|  | (0.12 ~ 0.2) V | 1.5 × 10-3
|  | (0.2 ~ 120) V | 1.3 × 10-3
대역폭 |  | 50 k㎐ | 2.7 × 10-2
|  | 50 k㎐ ~ 18 G㎐ | 3.3 × 10-2
|  | (18 ~ 26.5) G㎐ | 4.0 × 10-2
타임 마카 |  | 2 ns | 3.0 × 10-3
|  | 2 ns ~ 20 ms | 6.0 × 10-4
|  | (20 ~ 50) ms | 1.5 × 10-4
|  | (50 ~ 100) ms | 6.2 × 10-4
|  | (100 ~ 200) ms | 4.0 × 10-4
|  | (200 ~ 500) ms | 6.4 × 10-4
|  | 500 ms ~ 1 s | 1.4 × 10-3
|  | (1 ~ 2) s | 2.4 × 10-3
|  | (2 ~ 5) s | 6.0 × 10-3
CAL Output 진폭 |  | DC Voltage
|  | 100 mV | 4.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 10 V | 8.0 × 10-6
AC Voltage
(100 ㎐ ~ 10 k㎐)
|  | 100 mV | 2.6 × 10-4
|  | 100 mV ~ 10 V | 1.8× 10-4
CAL Output 주파수 |  | 100 ㎐ | 6.0 × 10-7
|  | 100 ㎐ ~ 10 M㎐ | 6.0 × 10-7
전압 전류 기록계 | 40424 |  |  | 다기능 교정기/
직류 전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40424
|  | 1 mV | 6.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mV | 7.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 8.2 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 V | 3.4 × 10-6
|  | (1 ~ 10) V | 2.0 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 2.8 × 10-6
|  | (100 ~ 1 000) V | 3.2 × 10-6
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전압 전류 기록계 | 40424 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 20 k㎐ |  | SS-CAL-40424
|  | 2 mV | 2.5 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 3.1 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.8 × 10-5
|  | (2 ~ 20) V | 3.8 × 10-5
|  | (20 ~ 200) V | 5.0 × 10-5
(20 ~ 50) k㎐
|  | 2 mV | 2.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 3.2 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 1.3 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 7.0 × 10-5
|  | (2 ~ 20) V | 7.0 × 10-5
|  | (20 ~ 200) V | 8.0 × 10-5
(50 ~ 100) k㎐
|  | 2 mV | 3.1 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 5.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 3.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.1 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 1.1 × 10-4
|  | (20 ~ 200) V | 1.5 × 10-4
(100 ~ 300) k㎐
|  | 2 mV | 6.1 × 10-3
|  | (2 ~ 20) mV | 9.0 × 10-4
|  | (20 ~ 200) mV | 4.6 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 3.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 3.4 × 10-4
(300 ~ 500) k㎐
|  | 2 mV | 1.2 × 10-2
|  | (2 ~ 20) mV | 1.9 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 9.0 × 10-4
|  | 200 mV ~ 2 V | 9.0 × 10-4
|  | (2 ~ 20) V | 9.0 × 10-4
500 k㎐ ~ 1 M㎐
|  | 2 mV | 1.4 × 10-2
|  | (2 ~ 20) mV | 3.8 × 10-3
|  | (20 ~ 200) mV | 2.8 × 10-3
|  | 200 mV ~ 2 V | 1.4 × 10-3
|  | (2 ~ 20) V | 1.7 × 10-3
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 7.3 × 10-5
|  | (600 ~ 1 000) V | 6.8 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전압 전류 기록계 | 40424 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전압 |  | (1 ~ 20) k㎐ |  | SS-CAL-40424
|  | (200 ~ 600) V | 1.1 × 10-4
|  | (600 ~ 1 000) V | 1.0 × 10-4
(20 ~ 50) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 2.3 × 10-4
(50 ~ 100) k㎐
|  | (200 ~ 600) V | 5.3 × 10-4
(20 ~ 30) k㎐
|  | (600 ~ 1 000) V | 2.0 × 10-4
직류 전류 |  | (±)
|  | 1 nA | 1.4 × 10-2
|  | (1 ~ 100) nA | 8.4 × 10-3
|  | 100 nA ~ 1 μA | 2.4 × 10-3
|  | (1 ~ 10) μA | 2.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) μA | 4.8 × 10-5
|  | 100 μA ~ 100 mA | 4.2 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.6 × 10-5
|  | (1 ~ 20) A | 1.9 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 3.3 × 10-4
|  | (30 ~ 50) A | 2.4 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 1.6 × 10-4
교류 전류 |  | 1 k㎐
|  | 20 μA | 6.0 × 10-4
(1 ~ 10) k㎐
|  | 20 μA | 5.0 × 10-3
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 2.2 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 1.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 1.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 1.8 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 3.6 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 4.0 × 10-4
(1 ~ 5) k㎐
|  | (20 ~ 100) μA | 6.0 × 10-4
|  | 100 μA ~ 1 mA | 4.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 3.4 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mA | 3.2 × 10-4
|  | 100 mA ~ 1 A | 8.0 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
전압 전류 기록계 | 40424 |  |  | 다기능 교정기/
교류 전류 |  | (5 ~ 10) k㎐ |  | SS-CAL-40424
|  | (20 ~ 100) μA | 1.8 × 10-3
|  | 100 μA ~ 1 mA | 1.6 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mA | 1.6 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mA | 1.0 × 10-3
|  | 100 mA ~ 1 A | 6.4 × 10-3
(50 ~ 60) ㎐
|  | (10 ~ 20) A | 7.0 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 8.7 × 10-4
|  | (30 ~ 50) A | 6.0 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 3.8 × 10-4
(60 ~ 100) ㎐
|  | (10 ~ 20) A | 8.0 × 10-4
|  | (20 ~ 30) A | 1.3 × 10-3
|  | (30 ~ 50) A | 9.2 × 10-4
|  | (50 ~ 100) A | 6.0 × 10-4
100 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | (10 ~ 20) A | 1.5 × 10-3
|  | (20 ~ 30) A | 4.7 × 10-3
|  | (30 ~ 50) A | 3.2 × 10-3
|  | (50 ~ 100) A | 2.0 × 10-3
릴레이 시험기 | 40425 | (±) |  | 다목적 측정기/
직류 전압 |  | 10 mV | 6.0 × 10-5 | SS-CAL-40425
|  | (10 ~ 100) mV | 8.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 10 V | 6.8 × 10-6
|  | (10 ~ 100) V | 8.0 × 10-6
|  | (100 ~ 300) V | 6.7 × 10-6
|  | (300 ~ 500) V | 1.2 × 10-5
|  | (500 ~ 1 000) V | 8.0 × 10-6
직류 전류 |  | 1 mA | 6.0 × 10-4
|  | (1 ~ 10) mA | 8.0 × 10-5
|  | (10 ~ 200) mA | 7.0 × 10-5
|  | 200 mA ~ 2 A | 1.2 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 4.8 × 10-4
|  | (20 ~ 100) A | 2.0 × 10-4
|  | (100 ~ 200) A | 4.0 × 10-4
교류 전압 |  | 40 ㎐
|  | 100 mV | 2.0 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.6 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 2.1 × 10-4
|  | (300 ~ 500) V | 1.8 × 10-4
|  | (500 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
릴레이 시험기 | 40425 |  |  | 다목적 측정기/
교류 전압 |  | 40 ㎐ ~ 1 k㎐ |  | SS-CAL-40425
|  | 100 mV | 1.6 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.0 × 10-4
|  | (100 ~ 300) V | 1.9 × 10-4
|  | (300 ~ 1 000) V | 1.6 × 10-4
교류 전류 |  | 40 ㎐
|  | 200 mA | 3.3 × 10-4
|  | 200 mA ~ 2 A | 4.5 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 6.2 × 10-4
|  | (20 ~ 40) A | 6.5 × 10-4
40 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 200 mA | 3.0 × 10-4
|  | 200 mA ~ 2 A | 4.3 × 10-4
|  | (2 ~ 20) A | 6.0 × 10-4
|  | (20 ~ 40) A | 2.1 × 10-3
주파수 |  | 10 ㎐ | 5.8 × 10-4
|  | 10 ㎐ ~ 1 k㎐ | 1.2 × 10-4
타이머 |  | 10 ms | 6.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) ms | 6.0 × 10-5
|  | 100 ms ~ 100 s | 6.0 × 10-6
LF 신호 발생기 | 40426 |  |  | 음성 신호 분석기, 다목적
주파수 |  | 1 ㎐ ~ 10 M㎐ | 5.8 × 10-9 | 측정기/
SS-CAL-40426
출력 레벨 |  | (40 ㎐)
|  | 1 mV | 4.8 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 6.0 × 10-4
|  | 10 mV ~ 100 mV | 1.9 × 10-4
|  | 100 mV ~ 10 V | 1.5 × 10-4
|  | (10 ~ 100) V | 1.4 × 10-4
(40 ㎐ ~ 100 ㎐)
|  | 1 mV | 4.8 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 5.8 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 1.7 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.2 × 10-4
100 ㎐ ~ 1 k㎐
|  | 1 mV | 2.5 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 3.6 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.4 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 9.8 × 10-4
(1 k㎐ ~ 10 k㎐)
|  | 1 mV | 4.8 × 10-3
|  | (1 ~ 10) mV | 5.8 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.7 × 10-4
|  | 100 mV ~ 100 V | 1.2 × 10-4
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
LF 신호 발생기 | 40426 |  |  | 음성 신호 분석기, 다목적
출력 레벨 |  | (10 k㎐ ~ 100 k㎐) |  | 측정기/
|  | 1 mV | 2.4 × 10-2 | SS-CAL-40426
|  | (1 ~ 10) mV | 3.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) mV | 1.0 × 10-3
|  | 100 mV ~ 100 V | 8.2 × 10-4
직류 옵셋 |  | (-20 ~ 20) V | 6.0 × 10-5
출력 레벨 평탄성 |  | (40 ㎐ ~ 10 k㎐)
|  | 1 k㎐,0 ㏈ Ref | 0.006 ㏈
100 mV ~ 30 V
(100 k㎐)
1 k㎐,0 ㏈ Ref
|  | 100 mV | 0.007 ㏈
|  | 100 mV ~ 1 V | 0.007 ㏈
|  | (1 ~ 30) V | 0.006 ㏈
감쇠기 |  | (100 ㎐ ~ 100 k㎐)
|  | (10 ~ -60)㏈ | 0.10 ㏈
왜율 |  | 20 ㎐ ~ 100 k㎐
|  | (10.0 ~ 0.010) % | 6.6 × 10-2
상승/하강 시간 |  | 10 μs ~ 1 ns | 1.2 × 10-3
|  | 1 ~ 100 ps | 1.2 × 10-3
Duty cycle |  | (1 ~ 99) % | 0.006 2 %
트란지스터 특성 곡선 측정기 | 40432 |  |  | 다목적 측정기/
직류 전압(출력) |  | (±) |  | SS-CAL-40432
|  | 10 mV | 2.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mV | 6.0 × 10-6
|  | 100 mV ~ 1 000 V | 2.0 × 10-5
직류 전류(출력) |  | (±)
|  | 1 nA | 1.2 × 10-2
|  | (1 ~ 10) nA | 8.2 × 10-3
|  | (10 ~ 100) nA | 7.2 × 10-3
|  | 100 nA ~ 1 μA | 4.8 × 10-4
|  | (1 ~ 10) μA | 6.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) μA | 1.4 × 10-5
|  | 100 μA ~ 10 mA | 2.0 × 10-5
|  | (10 ~ 100) mA | 5.0 × 10-5
|  | 100 mA ~ 1 A | 2.2 × 10-4
|  | (1 ~ 10) A | 5.0 × 10-4
직류 전압(측정) |  | (±)
|  | 10 mV | 1.0 × 10-4
|  | (10 ~ 100) mV | 1.0 × 10-5
|  | 100 mV ~ 1 000 V | 6.0 × 10-5
404. 기타 직류 및 저주파측정
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
직/교류 고전압 출력기 | 40434 |  |  | 고전압 디지털미터/
직류 전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40434
|  | 0.1 kV | 6.0 × 10-3
|  | (0.1 ~ 100) kV | 3.0 × 10-3
교류 전압 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | 0.1 kV | 1.2 × 10-2
|  | (0.1 ~ 100) kV | 1.0 × 10-2
직/교류 고전압 프로브 | 40435 |  |  | 직류 전원 공급기/
직류 전압 |  | (±) |  | SS-CAL-40435
|  | (0 ~ 0.1) kV | 8.0 × 10-3
|  | (0.1 ~ 100) kV | 3.0 × 10-3
교류 전압 |  | (50 ~ 60) ㎐
|  | (0 ~ 0.1) kV | 2.0 × 10-2
|  | (0.1 ~ 100) kV | 1.1 × 10-2
비율(DC) |  | (±)
0.1 kV
|  | (100 ~ 100 000 : 1) | 1%
(0.1 ~ 100) kV
|  | (100 ~ 100 000 : 1) | 0.3%
비율(AC) |  | (50 ~ 60) ㎐
0.1 kV
|  | (100 ~ 100 000 : 1) | 1.4%
(0.1 ~ 100) kV
|  | (100 ~ 100 000 : 1) | 1.1%
논리 회로분석기 | 40436 | (±) |  | 교정기/
직류 전압 |  | 10 mV | 1.0 × 10-4 | SS-CAL-40436
|  | (10 ~ 100) mV | 1.1 × 10-5
|  | 100 mV ~ 10 V | 8.0 × 10-6
501. 접촉식 온도
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
온도 발생장치; 오븐,전기로, | 50101 |  |  | 표준백금 저항온도계
액체항온조, 빙점조, |  |  |  | 기준열전대
드라이블럭교정기 등 |  |  |  | /SS-CAL-50101
|  | 0 ℃ | 0.02 ℃
|  | (-196 ~ -80) ℃ | 0.06 ℃
|  | (-80 ~ 550) ℃ | 0.02 ℃
|  | (550 ~ 1 100) ℃ | 1.3 ℃
|  | (1 100 ~ 1 500) ℃ | 2.5 ℃
501. 접촉식 온도
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
온도 지시계; 지시/기록/조절계, | 50102 |  |  | 표준백금 저항온도계,기준열전대
온도교정기 등 |  |  |  | /SS-CAL-50102
열전식(센서포함) |  | (-196 ~ 550) ℃ | 0.5 ℃
|  | (550 ~ 1 100) ℃ | 1.3 ℃
|  | (1 100 ~ 1 500) ℃ | 2.5 ℃
저항식(센서포함) |  | (-196 ~ 250) ℃ | 0.05 ℃ | 표준백금저항온도계
|  | (250 ~ 550) ℃ | 0.07 ℃ | /SS-CAL-50102
열전식(센서미포함) |  | (-196 ~ 1 500) ℃ | 0.6 ℃ | 온도교정기
저항식(센서미포함) |  | (-196 ~ 550) ℃ | 0.06 ℃ | /SS-CAL-50102-2
온도교정기 |  |  |  | 온도교정기
저항식 (Source) |  | (-196 ~ 600) ℃ | 0.12 ℃ | /SS-CAL-50102-2
열전식 (Source) |  | (-196 ~ 1 500) ℃ | 0.45 ℃
저항식 (Measure) |  | (-196 ~ 600) ℃ | 0.05 ℃
열전식 (Measure) |  | (-196 ~ 1 500) ℃ | 0.44 ℃
유리제 온도계; 유리제온도계, | 50103 |  |  | 표준백금저항온도계
백크만 온도계 등 |  |  |  | /SS-CAL-50103
유리제 온도계 |  | (-50 ~ 400) ℃ | 0.05 ℃
저항식 온도계; 백금저항온도계, | 50104 |  |  | 표준백금저항온도계
측온저항체, 써미스터 등 |  |  |  | /SS-CAL-50104
측온저항체 |  | (-196 ~ 550) ℃ | 0.04 ℃
열팽창식 온도계;바이메탈 온도계, | 50105 |  |  | 표준백금저항온도계
기체 또는 액체 충만식 온도계 등 |  |  |  | /SS-CAL-50105
바이메탈 온도계 |  | (-50 ~ 0) ℃ | 0.3 ℃
|  | (0 ~ 250) ℃ | 0.6 ℃
|  | (250 ~ 500) ℃ | 1.4 ℃
열전대; 귀금속, 비금속, | 50106 |  |  | 표준백금 저항온도계,기준열전대
순금속, 특수등 |  |  |  | /SS-CAL-50106
비금속 |  | (-196 ~ 550) ℃ | 0.5 ℃
|  | (550 ~ 1 100) ℃ | 1.3 ℃
온도변환기 | 50107 |  |  | 표준백금 저항온도계,기준열전대
|  | (-196 ~ 550) ℃ | 0.46 ℃ | /SS-CAL-50107
|  | (550 ~ 1 100) ℃ | 1.3 ℃
502. 비접촉식 온도
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
복사온도계 | 50204 |  |  | 기준 복사 온도계
|  | (0 ~ 75) ℃ | 1.0 ℃ | /SS-CAL-50204
|  | (75 ~ 500) ℃ | 1.2 ℃
|  | (500 ~ 800) ℃ | 1.6 ℃
|  | (800 ~ 1 200) ℃ | 1.8 ℃
복사열영상 측정장치 | 50205 |  |  | 기준 복사 온도계
|  | (0 ~ 150) ℃ | 1.2 ℃ | /SS-CAL-50205
|  | (150 ~ 300) ℃ | 1.4 ℃
|  | (300 ~ 800) ℃ | 1.6 ℃
|  | (800 ~ 1 200) ℃ | 2.0 ℃
흑체로 | 50206 |  |  | 기준 복사 온도계
|  | (0 ~ 75) ℃ | 1.1 ℃ | /SS-CAL-50206
|  | (75 ~ 500) ℃ | 1.3 ℃
|  | (500 ~ 1 200) ℃ | 1.9 ℃
기타온도계 ; 귀 체온계 등 | 50207 |  |  | 표준백금저항온도계
|  | (34 ~ 42) ℃ | 0.1 ℃ | /SS-CAL-50207
503. 습도
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
상대습도 습도계 ; 고분자 박막, 모발 등 | 50302 |  |  | 기준 노점 습도계
|  | (10 ~ 50) % R.H. | 1.6 % R.H. | /SS-CAL-50302
|  | (50 ~ 70) % R.H. | 2.2 % R.H.
|  | (70 ~ 95) % R.H. | 2.7 % R.H.
|  | (-40 ~ 80) ℃ | 0.6 ℃
건습구 습도계 ; 아스만 통풍, | 50303 |  |  | 기준 노점 습도계
저항온도계식 등 |  |  |  | /SS-CAL-50303
|  | (10 ~ 50) % R.H. | 1.6 % R.H.
|  | (50 ~ 70) % R.H. | 2.2 % R.H.
|  | (70 ~ 95) % R.H. | 2.7 % R.H.
|  | (-40 ~ 60) ℃ | 0.6 ℃
온습도 기록계 ; 자기온습도기록계 등 | 50304 |  |  | 기준 노점 습도계
|  | (10 ~ 50) % R.H. | 1.8 % R.H. | /SS-CAL-50304
|  | (50 ~ 70) % R.H. | 2.3 % R.H.
|  | (70 ~ 95) % R.H. | 2.8 % R.H.
|  | (-20 ~ 50) ℃ | 0.7 ℃
노점/상대습도 변환기 | 50305 |  |  | 기준 노점 습도계
상대습도 변환기 |  | (10 ~ 50) % R.H. | 1.7 % R.H. | /SS-CAL-50305
|  | (50 ~ 70) % R.H. | 2.3 % R.H.
|  | (70 ~ 95) % R.H. | 2.8 % R.H.
|  | (-20 ~ 60) ℃ | 0.7 ℃
습도발생장치 ; 이압력식/ | 50306 |  |  | 기준 노점 습도계
이온도식/분류식 습도발생 |  |  |  | /SS-CAL-50306
장치,항온항습기 등
항온항습기 |  | (10 ~ 50) % R.H. | 2.0 % R.H.
|  | (50 ~ 95) % R.H. | 3.0 % R.H.
|  | (-75 ~ 180) ℃ | 0.9 ℃
601. 음향
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
소음계 | 60106 |  |  | 다기능 음향 교정기/
|  | 125 ㎐ | 0.3 ㏈ | SS-CAL-60106
|  | 250 ㎐ | 0.2 ㏈
|  | 500 ㎐ | 0.2 ㏈
|  | 1 k㎐ | 0.2 ㏈
|  | 2 k㎐ | 0.2 ㏈
|  | 4 k㎐ | 0.3 ㏈
|  | 8 k㎐ | 0.3 ㏈
603. 진동
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
진동 교정기 | 60301 |  |  | 표준가속도계/
|  | (20 ~ 160) ㎐ | 1.6 × 10-2 | SS-CAL-60301
|  | (160 ~ 1 250) ㎐ | 1.8 × 10-2
진동 변환기 | 60302 |  |  | 표준가속도계/
|  | (10 ~ 160) ㎐ | 1.5 × 10-2 | SS-CAL-60302
|  | (160 ~ 5 000) ㎐ | 1.7 × 10-2
진동 측정기 | 60303 |  |  | 표준가속도계/
가속도 |  | (10 ~ 160) ㎐ | 1.5 × 10-2 | SS-CAL-60303
|  | (160 ~ 2 500) ㎐ | 1.7 × 10-2
속도 |  | (10 ~ 160) ㎐ | 1.5 × 10-2
|  | (160 ~ 2 500) ㎐ | 1.7 × 10-2
변위 |  | (10 ~ 160) ㎐ | 1.4 × 10-2
|  | (160 ~ 315) ㎐ | 2.3 × 10-2
|  | (315 ~ 630) ㎐ | 6.6 × 10-2
701. 광도
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
광조도계 | 70101 |  |  | 광조도계
광조도 |  | 0.5 lx | 2.7% | 색온도 표준전구
|  | (0.5 ~ 1) lx | 2.3% | SS-CAL-70101
|  | (1 ~ 5) lx | 2.2%
|  | (5 ~ 10) lx | 2.4%
|  | (10 ~ 500) lx | 2.1%
|  | (500 ~ 1 000) lx | 2.2%
|  | (1 000 ~ 3 000) lx | 2.3%
|  | (3 000 ~ 5 000) lx | 2.4%
|  | (5 000 ~ 10 000) lx | 2.7%
|  | (10 000 ~ 20 000) lx | 3.2%
704. 광통신
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
광대역광원 | 70402 |  |  | 광 스펙트럼 분석기
파장 |  | (633 ~ 1 640) nm | 0.059 | 광섬유출력계
SS-CAL-70402
광출력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
광감쇠기 | 70410 |  |  | 광출력 안정화 레이저 및 LD
감쇠량 |  | 1 310 nm, 1 550 nm |  | 광섬유출력계
|  | (0 ~ 55) dB | 0.08 | SS-CAL-70410
광섬유 출력계 | 70412 |  |  | 광출력 안정화 레이저 및 LD
절대 광 전력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm |  | 광섬유출력계, 광감쇠기
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08 | SS-CAL-70412
선형성 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dB | 0.08
704. 광통신
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
광감쇠량측정기 | 70413 |  |  | 광출력 안정화 레이저 및 LD
파장 |  | (633 ~ 1 640) nm | 0.059 | 광섬유출력계, 광감쇠기
광 스펙트럼 분석기
광출력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm |  | SS-CAL-70413
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
광입력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
선형성 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dB | 0.08
광멀티미터 | 70415 |  |  | 광출력 안정화 레이저 및 LD
파장 |  | (633 ~ 1 640) nm | 0.059 | 광섬유출력계, 광감쇠기
광 스펙트럼 분석기
광출력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm |  | SS-CAL-70415
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
광입력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
선형성 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dB | 0.08
광스펙트럼분석기 | 70417 |  |  | 광출력 안정화 레이저 및 LD
파장 |  | 1 310 nm, 1 550 nm | 0.017 | 광섬유출력계, 광 감쇠기
SS-CAL-70417
분해능 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (0.1 ~ 1) nm | 0.017
광입력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
선형성 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dB | 0.08
시간영역 광반사계 | 70418 |  |  | 광 스펙트럼 분석기
파장 |  | 1 310 nm, 1 550 nm | 0.059 | 기준광섬유
SS-CAL-70418
길이 |  | 1 310 nm
|  | 3 km | 0.08 m
|  | 13 km | 0.32 m
1 550 nm
|  | 3 km | 0.08 m
|  | 13 km | 0.32 m
손실 |  | 1 310 nm
|  | 1.01 dB | 0.04 dB
|  | 4.24 dB | 0.11 dB
1 550 nm
|  | 0.56 dB | 0.04 dB
|  | 2.44 dB | 0.07 dB
704. 광통신
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
다중레이저파장계 | 70426 |  |  | 주파수 안정화 레이저 및 LD
파장 |  | 1 310 nm | 5 | 광섬유출력계, 광 감쇠기
|  | (1 460 ~ 1 580) nm | 2 | 다중 레이저 파장계
SS-CAL-70426
광입력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
주파수 안정화 레이저 및 LD | 70429 |  |  | 다중 레이저 파장계
파장 |  | 1 310 nm | 5 | 광섬유출력계
|  | (1 460 ~ 1 640) nm | 5 | SS-CAL-70429
광출력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
ASE 광원 | 70430 |  |  | 광 스펙트럼 분석기
파장 |  | (633 ~ 1 640) nm | 0.059 | 광섬유출력계
SS-CAL-70430
광출력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
연속파 레이저 파장계 | 70431 |  |  | 주파수 안정화 레이저 및 LD
파장 |  | 1 310 nm | 5 | 광섬유출력계, 광 감쇠기
|  | (1 460 ~ 1 580) nm | 2 | 다중 레이저 파장계
SS-CAL-70431
광입력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
광출력 안정화 레이저 및 LD | 70433 |  |  | 광 스펙트럼 분석기
파장 |  | (633 ~ 1 640) nm | 0.059 | 광섬유출력계
SS-CAL-70433
광출력 |  | 1 310 nm, 1 550 nm
|  | (-55 ~ 0) dBm | 0.08
901. 화학분석
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95 %) | 사용표준/측정방법 등
가스 분석기 | 90103 |  |  | 가스 인증표준물질
산소(O2) |  | (0 ~ 18.0) cmol/mol | 2.2 × 10-2 | /SS-CAL-90103
|  | (18.1 ~ 21.0) cmol/mol | 1.9 × 10-2
일산화탄소(CO) |  | (0 ~ 75.0) µmol/mol | 2.0 × 10-2
|  | (75.1 ~ 150.0) µmol/mol | 1.9 × 10-2
황화수소(H2S) |  | (0 ~ 25.0) µmol/mol | 3.9 × 10-2
|  | (25.1 ~ 100.0) µmol/mol | 3.5 × 10-2
메탄(CH4) |  | (0 ~ 1.25) cmol/mol | 2.4 × 10-2
|  | (1.26 ~ 2.50) cmol/mol | 2.0 × 10-2
이산화탄소(CO2) |  | (0 ~ 2 500) µmol/mol | 2.0 × 10-2
|  | (0.26 ~ 2.50) cmol/mol | 2.0 × 10-2
수소(H2) |  | (0 ~ 200) µmol/mol | 1.0 × 10-2
|  | (201 ~ 1 000) µmol/mol | 1.6 × 10-2
|  | (0.10 ~ 2.00) cmol/mol | 1.5 × 10-2
√("(0.7 μm)2" +(3×10－6×𝑙0)2)
√("(0.37 μm)2" +(45×10－6×𝑙0)2)
√("(6.2 μm)2" +(7×10－6×𝑙0)2)
√("(1.6 μm)2" +(3.4×10－6×𝑙0)2)
√("(7.3 μm)2" +(7×10－6×𝑙0)2)
√("(0.9 μm)2" +(1.9×10－6×𝑙0)2)
√("(0.8 μm)2" +(7×10－6×𝑙0)2)
√("(0.85 μm)2" +(14×10－6×𝑙0)2)
√("(1.1 μm)2" +(7.2×10－6×𝑙0)2)
√("(1.1 μm)2" +(6.4×10－6×𝑙0)2)
√("(0.66 μm)2" +(6.0×10－6×𝑙0)2)
√("(1.1 μm)2" +(5.2×10－6×𝑙0)2)
√("(0.71 μm)2" +(14×10－6×𝑙0)2)
√("(0.32 μm)2" +(45×10－6×𝑙0)2)
√("(1.5 μm)2" +(1.4×10－6×𝑙0)2)
√("(1.5 μm)2" +(2×10－6×𝑙0)2)
√("(0.82 μm)2" +(6.8×10－6×𝑙0)2)
μm
√(〖0.7〗^2+(0.003 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖6.2〗^2+(0.007 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.37〗^2+(0.045 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖1.6〗^2+(0.003 4 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖7.3〗^2+(0.007 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.9〗^2+(0.001 9 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.8〗^2+(0.007 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.74〗^2+(0.011 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖1.1〗^2+(0.007 2 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖1.1〗^2+(0.006 4 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.66〗^2+(0.006 0 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖1.1〗^2+(0.005 2 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.32〗^2+(0.045 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.71〗^2+(0.014 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖1.5〗^2+(0.002 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖0.82〗^2+(0.006 8 𝑋 𝑙)^2 ) μm
μm
√(〖1.5〗^2+(0.001 4 𝑋 𝑙)^2 ) μm